ОКП 43 1121 0

(приборы метеорологические

для измерения и регистрации

лучистой энергии, тепловых потоков в воздухе)

РАДИОМЕТР ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

«ИК-метр»

Руководство по эксплуатации

БВЕК.43.1121.04 РЭ

ООО «НТМ-ЗАЩИТА»

115201  Москва, Каширское ш. 22, корп.4

СОДЕРЖАНИЕ

1. Нормативные ссылки	4

2. Обозначения и сокращения	4

3. Требования безопасности	4

4. Описание Радиометра и принципов его работы	5

4.1 Назначение Радиометра.	5

4.2 Рабочие условия эксплуатации	6

4.3 Комплект поставки Радиометра.	6

4.4 Технические характеристики	6

4.5 Устройство и работа Радиометра	7

5. Подготовка Радиометра к работе	7

5.1 Распаковывание Радиометра и внешний осмотр	7

5.2 Расположение и назначение органов управления.	8

5.3 Заряд аккумуляторных батарей Радиометра	8

5.4 Назначение сенсометрического щупа.	9

6. Порядок работы.	9

6.1 Включение Радиометра.	9

6.2 Выключение Радиометра.	11

7. Техническое обслуживание	11

8. Текущий ремонт	11

9. Хранение	12

10. Транспортирование	12

11. Тара и упаковка	12

12. Маркирование и пломбирование	13

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на радиометр теплового излучения «ИК-метр» (далее Радиометр) и содержит описание его устройства, принцип действия, технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования, транспортирования, хранения, технического обслуживания) и поддержания в готовности к применению, а также сведения об изготовителе и сертификации изделия.

С Измерителем поставляются следующие эксплуатационные документы:

- паспорт БВЕК.43.1121.03 ПС

- руководство по эксплуатации БВЕК.43.1121.04 РЭ

К проведению всех операций в процессе эксплуатации Радиометра могут быть допущены лица со средним или высшим образованием, изучившие настоящее руководство и паспорт и имеющие практический навык в измерении опасных физических факторов.

# 1. Нормативные ссылки

ГОСТ12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. М., 1988 г.

ГОСТ30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. М., 1999.

СанПиН2.2.4.548-96.  Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.  1996 г.

Р2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 2005 г.

# 2. Обозначения и сокращения

В настоящем РЭ применяют следующие сокращения:

ТУ - технические условия

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор – устройство отображения информации Радиометра

# 3. Требования безопасности

3.1 Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации, а также ознакомьтесь с расположением органов управления и контроля Радиометра.

3.2 К работе с Радиометром допускаются лица с высшим и средним образованием, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроизмерительными приборами и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

3.3 Требования по безопасности Радиометра соответствуют ГОСТ Р 51350.

3.4 Радиометр укомплектован блоком питания от сети переменного тока 220В, 50Гц БП М-9. Данный блок питания предназначен только для питания Радиометра от сети переменного тока 220В, 50Гц., или (и) заряда аккумуляторных батарей,  установленных в Измерителе.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация Радиометра с механическими повреждениями корпуса блока питания и его токонесущих частей запрещена, так как это может привести к поражению электрическим током.

# 4. Описание Радиометра и принципов его работы

## 4.1 Назначение Радиометра.

4.1.1 Радиометр предназначен для измерения энергетической светимости объектов в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии: ГОСТ 12.1.005-88 , ГОСТ 30494-96 и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека СанПиН 2.2.4.548-96. Радиометр применяется для контроля параметров теплового излучения в жилых и рабочих помещениях, а также при проведении комплексного санитарно-гигиенического обследования зданий согласно СНиП 2.04.95-91 и СНиП 2.01.01, в медицине, сельском хозяйстве для измерения плотности потока излучения от нагретых объектов, тепловых потерь в теплоэнергетике, машиностроении и пр.

4.1.2 Основная область применения: контроль окружающей среды в части параметров микроклимата органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

## 4.2 Рабочие условия эксплуатации

| Диапазон температуры окружающего воздуха, оС | от -20 до +55 |
| --- | --- |
| Относительная влажность воздуха при 25 (С, % | до 90 |

## 4.3 Комплект поставки Радиометра.

Комплект поставки Радиометра приведен в таблице 1.

Таблица 1

| БВЕК.43.1110.01 СБ | Измерительно-индикаторный блок | 1 шт |
| --- | --- | --- |
| БВЕК.43.1110.02 СБ | Сенсометрический щуп | 1 шт |
| БВЕК.43.1110.03 ПС | Паспорт | 1 шт |
| БВЕК.43.1110.04 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 шт |
|  | Блок питания | 1 шт |
|  | Сумка укладочная | 1 шт |
|  | Методика поверки | 1 шт |

## 4.4 Технические характеристики

4.4.1 Основные технические характеристики Радиометра приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Диапазон измерений энергетической яркости, Вт/(м2∙ср) | от 165 до 5000 |
| --- | --- |
| Диапазон измерений интенсивности теплового излучения (теплового потока), Вт/м2 | от 10 до 2500 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ± 6,0 |
| Время установления показаний, с | 10 |
| Габаритные размеры, мм, не более Измерительно-индикаторного блока сенсометрического щупа | 130×75×25 200×30(D) |
| Масса, кг, не более Измерительно -индикаторного блока сенсометрического щупа | 0,2 0,15 |
| Средний срок службы, лет | 7 |

4.4.2 Питание Радиометра осуществляется от 3-х аккумуляторных батарей типоразмера ААА емкостью не менее 0,8А*ч., встроенных в батарейный отсек.

## 4.5 Устройство и работа Радиометра

Принцип действия Радиометра состоит в  преобразовании измеряемого теплового потока в спектральном диапазоне от 1,0 до 25,0 мкм, падающего на микросборку термопар с углом обзора 7,27°, в электрический сигнал, который затем преобразуется аналого-цифровым преобразователем в цифровой код, индицируемый на цифровом табло индикаторного блока. Встроенное программное обеспечение является неотъемлемой частью прибора и осуществляет функции сбора, обработки и представления на цифровом табло измерительной информации, контроля уровня напряжения питания Радиометра, а также идентификации версии программного обеспечения. Конструкцией Радиометра предусмотрена защита от несанкционированного доступа к микроконтроллеру. Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню  «A» согласно МИ 3286-2010. Не требуется специальных средств защиты метрологически значимой части программного обеспечения и измеренных данных от преднамеренных изменений.

В сенсометрическом щупе установлен первичный преобразователь излучения - термоэлемент для измерения энергетической яркости и освещенности.

На передней панели индикаторного блока размещен жидкокристаллический  двух строчный дисплей с диапазоном отображения от 0 до 9999 для вывода результатов измерений. В верхней части корпуса индикаторного блока размещен разъем для подключения сенсометрического щупа.

# 5. Подготовка Радиометра к работе

## 5.1 Распаковывание Радиометра и внешний осмотр

5.1.1 Перед началом работы извлеките Радиометр из упаковок и произведите внешний осмотр с целью проверки:

- комплектности Радиометра;

- надежности крепления разъемов, органов управления и настройки;

- состояния декоративных и технологических покрытий;

- целостности изоляции электрических кабелей;

- отсутствия видимых механических повреждений на корпусе блока питания,  измерительно-индикаторного блока, сенсометрического щупа.

5.2 Расположение и назначение органов управления.

Рис.1. Внешний вид Радиометра.

- Сенсорная кнопка включения/выключения.

- Разъем для подключения блока питания.

- Индикатор «заряд аккумуляторных батарей».

- Индикатор «сбой в процессе заряда».

## 5.3 Заряд аккумуляторных батарей Радиометра

Для заряда аккумуляторных батарей Радиометра необходимо:

- вставить штекер блока питания в разъем (2), расположенного  с правой стороны Радиометра (см. рис. 1);

- вставить вилку зарядного устройства в сетевую розетку ~220 В 50 Гц; при этом загорится индикатор заряда АКБ (3) (см. рис. 1)  на передней панели Радиометра;

Одновременно с окончанием процесса заряда,  индикатор «заряд аккумуляторных батарей» (3) погаснет. Далее необходимо сначала отключить зарядное устройство от сети  ~220 В 50 Гц, а затем отсоединить штекер зарядного устройства от Радиометра.

Время заряда аккумуляторных батарей зависит от степени их разряда и, в среднем, составляет 3 часа. Время заряда увеличивается, если температура аккумуляторных батарей выходит за пределы диапазона +5 °С - +60 °С.

Если в процессе заряда аккумуляторных батарей произошел какой-либо сбой, индикатор процесса заряда погаснет и загорится индикатор «сбой в процессе заряда» (4) (см. рис. 1). В этом случае необходимо отсоединить блок питания от сети 220 В., и выдержав паузу (1 мин.), снова включить блок питания в сеть 220 В. В случае многократного повторения сбоя процесса заряда, необходимо обратиться в сервисный отдел ООО «НТМ-Защита» (контактная информация доступна на сайте www.ntm.ru).

ВНИМАНИЕ! В случае длительного перерыва в эксплуатации Радиометра следует производить заряд аккумуляторных батарей не реже чем 1 раз в полгода.

## 5.4 Назначение сенсометрического щупа.

5.4.1 Сенсометрический щуп предназначен для измерения потока теплового излучения. При измерениях, датчик теплового излучения, расположенный в торце сенсометрического щупа следует ориентировать в сторону источника теплового излучения.

# 6. Порядок работы.

## 6.1 Включение Радиометра.

6.1.1 Перед включением Радиометра необходимо проверить чистоту датчика, расположенного в сенсометрическом щупе. Поверхность датчика должна быть чистой без разводов. При необходимости поверхность датчика следует протереть мягкой ветошью. Для включения Радиометра необходимо прикоснуться к сенсорной кнопке включения/выключения 1 (см. рис. 1). После включения на экране Радиометра последовательно индицируется следующая информация:

а)  в течении 3 с отображается версия ПО и предназначена для идентификации встроенного программного обеспечения:

| В | е | р | с | и | я | П | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | . | 3 | . | 4 |  |  |  |

Номер версии ПО должен быть не ниже  указанного в описании типа: 2.3.4.

б) в течении 3 с отображается значение напряжения питания и результат проверки уровня напряжения питания. Если заряд аккумуляторных батарей не требуется, на экране отображается слово «норма», в противном случае отображается слово «зарядите» (подробно о заряде аккумуляторных батарей см. п. 5.3):

| U | п | = |  | 3 | . | 8 | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | н | о | р | м | а |  |  |

в) в течении 3 с отображается справочная информация о том в каких единицах будут индицироваться результаты измерений. На первой строке будут отображаться результаты измерений в единицах Вт/(ср∙м2), на второй в единицах Вт/м2:

| В | т | / | м | 2 | / | с | р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | т | / | м | 2 |  |  |  |

г) затем, автоматически запускаются измерения и на экране отображается текущее значение энергетической яркости L в Вт/(ср∙м2) и теплового излучения (теплового потока) q в Вт/м2:

| L | = | 3 | 0 | 0 | . | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | = | 2 | 5 | . | 5 | 5 |  |

В процессе измерений периодически проверяется уровень напряжения питания, при этом на экране в течении 3 с отображается информация п. б), а затем, автоматически осуществляется возврат к измерениям.

6.1.2 Информация о сервисных сообщениях приведена в таблице 4.

Таблица 4.

| Сообщение на экране Радиометра | Вероятная причина | Действия пользователя |
| --- | --- | --- |
| 1 При включении Радиометра на экране появляется сообщение «зарядите» | Низкий уровень напряжения аккумуляторных батарей | Провести зарядку батарей согласно п.5.3 |
| 2 При измерениях на экране появляется сообщение «нет сигналов» | Обрыв кабеля сенсометрического щупа | В случае обрыва кабеля обратиться к производителю |

6.1.3 Дата ввода Радиометра в эксплуатацию должна быть занесена в паспорт.

## 6.2 Выключение Радиометра.

Для выключения Радиометра необходимо прикоснуться к сенсорной кнопке включения/выключения 1 (см. рис. 1). На экране появится сообщение «Выкл.», после чего Радиометр выключится. В приборе предусмотрено автоматическое выключение Радиометра через 1 час после начала работы (включения).

# 7. Техническое обслуживание

7.1 Виды технического обслуживания:

- контрольный внешний осмотр;

- техническое обслуживание, включающее внешний осмотр, опробование, определение состояния  аккумуляторных  батарей.

7.2 При внешнем осмотре проверяется:

- комплектность Радиометра;

- крепление органов управления и настройки;

- фиксация органов управления;

- состояние покрытий;

7.3 Порядок и периодичность проведения технического обслуживания.

При использовании по назначению контрольный осмотр  производится перед и после использования, а также после транспортирования.

При хранении до 1 года контрольный осмотр производится с периодичностью один раз в 6 мес.

При хранении  более 1 года техническое обслуживание производится один раз  в год.

# 8. Текущий ремонт

8.1 Перечень возможных неисправностей при проведении текущего ремонта приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При включении Радиометра не загорается ЖКИ | Неисправность контактов или аккумуляторных батарей | Провести зарядку батарей согласно п.5.3 |
| 2 При проведении проверочных измерений нет сигнала с Радиометра | Обрыв кабеля между Измерителем и сенсометрическим щупом | Провести замену кабеля на предприятии-изготовителе Радиометрного устройства |

# 9. Хранение

9.1 Хранение Радиометра должно осуществляться в упаковке на стеллажах в сухих проветриваемых помещениях, защищающих изделие от атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. Температура хранения от минус 20 до плюс 55 (С, относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 25 (С.

# 10. Транспортирование

10.1 Климатические условия транспортирования не должны выходить за следующие пределы:

- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 (С;

- относительная влажность окружающего воздуха 95 % при температуре  25 (C.

10.2  Радиометры должны  допускать транспортирование всеми видами транспорта в упаковке при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

При транспортировании воздушным транспортом Радиометры в упаковке должны размещаться в герметизированных отсеках.

# 11. Тара и упаковка

Упаковочной тарой Радиометра является упаковочная сумка, входящая в комплект прибора и служащая для хранения Радиометра в течение всего срока его эксплуатации.

Радиометр, упакованный в транспортную тару, сохраняет внешний вид и работоспособность после воздействия повышенной температуры (плюс 55 (С).

Радиометр, упакованный в транспортную тару, сохраняет внешний вид и работоспособность после воздействия пониженной температуры  (минус 20 (C).

Упаковка обеспечивает сохранность конструкции и параметров Радиометра после воздействия вибраций по группе № 4 по ГОСТ 12997-87.

# 12. Маркирование и пломбирование

12.1 На Измерителе нанесены:

-  наименование и условное обозначение Радиометра;

-  товарный знак предприятия-изготовителя;

-  порядковый номер и год изготовления;

-  изображение знака государственного реестра;

12.2  На упаковочной таре нанесены:

-  наименование и условное обозначение изделия и предприятия - изготовителя;

-  обозначение технических условий;

-  манипуляционные знаки 1,3 по ГОСТ 14192-96;

-  порядковый номер.

12.3 Пломбирование Радиометра производится в местах крепления торцевых накладок корпуса Радиометра.

На рис. 2 показано расположение пломбы фирмы-производителя на корпусе Радиометра.

Рис.2. Расположение пломбы фирмы-производителя на корпусе Радиометра.

# Text boxes

1

2

4

3