# СОДЕРЖАНИЕ

# Лист

# Введение...................................................................……………………………………	3

# 1 Нормативные ссылки....................................................................……………………..	4

2. Обозначения и сокращения…………………………………………………………...	5

# 3 Требования безопасности……………………………………………….....…………..	5

# 4 Описание измерителя и принципов  его работы …………………………………….	5

4.1 Назначение измерителя … ………………………………….………...……………..	5

4.2 Условия окружающей среды...................................................................……………	6

4.3 Состав измерителя…………………………………………….………….………	6

4.4 Технические характеристики...........................………………………………………	7

4.5 Устройство и работа измерителя ……………………………………………………	14

# 5 Подготовка измерителя к работе………...……………………………..….…………	16

# 6 Порядок работы...................................…………………………………………………	16

# 7 Поверка измерителя…...………………………………………………………………	19

# 8 Техническое обслуживание.....................................................................…………….	20

# 9 Текущий ремонт …………………………………………..................……………….	20

# 10 Хранение……………………………………………………………………………..	21

# 11 Транспортирование………………………………………………………………….	21

# 12 Тара и упаковка……………………………………………………………………..	21

# 13 Маркирование и пломбирование………………………………………………….	21

# 14 Приложение 1………………………………………………………………………	22

# 15 Приложение 2………………………………………………………………………	29

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на измеритель уровней электромагнитных излучений П3-42 с расширенным выводом информации (далее измеритель). Руководство по эксплуатации содержит описание устройства измерителя, принцип действия, технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования, транспортирования, хранения, технического обслуживания) и поддержания в готовности к применению, а также сведения об изготовителе и сертификации изделия.

С измерителем поставляются следующие эксплуатационные документы:

- руководство по эксплуатации ПТМБ.411153.005 РЭ,

- формуляр ПТМБ.411153.005 ФО,

- методика поверки ПТМБ.411153.005 МП,

- свидетельство о поверке,

- лист упаковочный ПТМБ.411153.005ЛУ (с перечнем комплектности поставки и эксплуатационных документов).

К проведению всех операций в процессе эксплуатации измерителя могут быть допущены лица со средним или высшим образованием, изучившие настоящее руководство и формуляр и имеющие практический навык в измерении опасных физических факторов и практический навык работы с компьютером.

# 1 Нормативные ссылки

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Электромагнитные поля в производственных условиях. СанПиН 2.2.4.1191-03. –М.: Минздрав России, 2003.

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.                      СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. – М.: Минздрав России, 2003.

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи.                   СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03. – М.: Минздрав России, 2003.

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.            СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. – М.: Минздрав России, 2003.

- “ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля”. ГОСТ 12.1.006-84 (изм.1). -М.: Госстандарт СССР, 1984.

- Руководство. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Р2.755-99. -М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999.

- Методические указания. Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов.                            МУК 4.3.044-96. -М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996.

- Методические указания. Определение уровней магнитного поля, границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств радио-вещания и радиосвязи кило, гекто- и декаметрового диапазонов.                            МУК 4.3.679-97. -М.: Интерсэн, 1998.

- Методические указания. Определение уровней ЭМП на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах. МУК 4.3.677-97. -М.: Интерсэн, 1998.

- Методические указания. Определение уровня напряжений, наведенных ЭМП на проводящие элементы зданий и сооружений в зоне действия мощных источников радиоизлучений. МУК 4.3.678-97. -М.: Интерсэн, 1998.

- Методические указания. Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц». МУК 4.3.1167-02. -М.: Минздрав России, 2002.

- Методические указания. Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ вещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи. МУК 4.3.1677-03. -М.: Минздрав России, 2003.

- Методические указания. Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи. МУК 4.3.1676-03. -М.: Минздрав России, 2003.

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях СанПин 2.1.2. 2645-10 – М.: Минздрав России, 2010

- Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных полей (до 300 ГГц) в условиях населенных мест Методические рекомендации МР 2.1. 10.0061-12

2. Обозначения и сокращения

ППЭ - плотность потока электромагнитной энергии

АП - антенна-преобразователь напряженности переменного электрического поля или ППЭ в постоянное напряжение

Экспозиция облучения - значение квадрата напряженности электрического, магнитного поля или ППЭ, умноженное на временной интервал измерения

ТУ - технические условия

ПДУ - предельно допустимые уровни

ПО – программное обеспечение

ПК – персональный компьютер

# ОЗУ – оперативное записывающее устройство

# 3 Требования  безопасности

# 3.1 Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации, а также ознакомьтесь с расположением органов управления и контроля измерителя.

3.2 К работе с измерителем допускаются лица высшего и среднего образования, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроизмерительными приборами и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

3.3 Требования по электробезопасности измерителя соответствуют

ГОСТ Р.51350, класс защиты 3.

3.4 В состав измерителя входит устройство для заряда аккумуляторных батарей

от сети 220 В, 50 Гц. Зарядное устройство предназначено для заряда аккумуляторных

батарей, поставляемых с измерителем П3-42.

3.5 При установке аккумуляторных батарей в батарейный отсек измерителя и в зарядное устройство необходимо строго соблюдать полярность батарей.

3.6 Во избежание механического повреждения антенных преобразователей при их отсоединении от измерительного устройства рекомендуется:

- поставить измеритель на поверхность стола в горизонтальное положение и удерживать

его в этом положении за корпус измерительного устройства левой рукой, большим и указательным пальцами правой руки взяться за рифленую часть цангового разъема антенны

и плавным горизонтальным движением отсоединить антенный преобразователь от измерительного устройства.

# 4 Описание измерителя и принципов его работы

# 4.1 Назначение измерителя

4.1.1 Измеритель предназначен для измерения плотности потока энергии (ППЭ) и среднеквадратических значений напряженности электрического и магнитного полей в режиме непрерывной генерации при проведении контроля уровней электромагнитного поля на соответствие требований нормативных документов в соответствии с п.1

4.1.2 Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.           A №40558

от             2014 г. выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ до                  2019 г. Измеритель зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 27826-10 и допущен к применению в РФ.

4.1.3 Основная область применения: контроль окружающей среды в части электромагнитных излучений органами Государственной санитарно-эпидимиологической службы, лабораториями по охране труда и организациями, обеспечивающими электромагнитную безопасность рабочих мест и населения.

# 4.2 Условия окружающей среды

# 4.2.1 Нормальные условия применения

- температура окружающего воздуха, (С                                20(5,

- относительная влажность воздуха, %                                    30 - 80,

- атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.)                                84....106 (630...795).

# 4.2.2 Рабочие условия применения.

- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55( С при работе с антенными преобразователями АП-1 и АП-2,

- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55( С при работе с антенными преобразователями АП-3, АП-4, АП-5 и АП-6,

- относительная влажность воздуха до 90% при температуре плюс 30( С,

- атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм. рт. ст.).

4.2.3 Допустимые механические воздействия.

4.2.3.1 Вибрация:

- частота 10-55 Гц в течение 60 мин. с ускорением 2 м/с2.

4.2.3.2 Механические удары многократного действия:

- максимальное ускорение 100 м/с2,

- длительность импульса 16 мсек,

- число ударов по каждому направлению воздействия 1000.

4.2.3.3 Механические удары одиночного действия:

- максимальное ускорение 300 м/с2 по каждому направлению в количестве 3,

- длительность импульса 6 мсек,

-число ударов по каждому направлению воздействия 3.

4.2.4. Измеритель устойчив к электростатическим разрядам по ГОСТ Р51317.4.2 степень жесткости испытаний 2, критерий качества функционирования А.

# 4.3 Состав измерителя

4.3.1 Комплект поставки измерителя приведен в таблице 1.

Таблица 1. Комплект поставки.

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Антенна-преобразователь АП-1(Е, ППЭ) | ПТМБ.411519.001 | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| 2 Антенна-преобразователь АП-2(Е, ППЭ) | ПТМБ.411519.007 | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| 3 Антенна-преобразователь АП-3(Е) | ПТМБ.411519.002 | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| 4 Антенна-преобразователь АП-4(Е) | ПТМБ.411519.004 | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| 5 Антенна-преобразователь АП-5(Н) | ПТМБ.411519.005 | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| 6 Антенна-преобразователь АП-6(Е, ППЭ) | ПТМБ.411519.006 | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| 7 Устройство измерительное | ПТМБ.4111.34.004 | 1 |  |
| 8 Кабель оптоволоконный | HFBR-RMD010 | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 Устройство сопряжения (на USB - порт) | ПТМБ.468359.004 | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| 10 Футляр | ПТМБ.323365.001 | 1 |  |
| 11 Чехол | ПТМБ.741121.001 | 1 |  |
| 12 Ящик | ПТМБ.323229.002 | 1 |  |
| 13 Пакет | ЕЮ8.870.000 | 1 |  |
| 14 Устройство зарядное | Ansmann Photocam 3 | 1 |  |
| 15 Диск с программным обеспечением |  | 1 |  |
| 16 Руководство по эксплуатации | ПТМБ.411153.005РЭ | 1 |  |
| 17 Формуляр | ПТМБ.411153.005ФО | 1 |  |
| 18 Методика поверки | ПТМБ.411153.005МП | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| 19 Свидетельство о поверке |  | 1 |  |
| 20 Упаковочный чертеж | ПТМБ.4111.005УЧ | 1 |  |

# 4.4 Технические характеристики

4.4.1 Диапазон частот и пределы измерения измерителя в зависимости от использования типа антенны-преобразователя (АП) приведены в Табл.2

Таблица 2. Технические характеристики

| Тип антенны преобра-зователя | Диапазон частот, МГц | Пределы измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Напряженность | Плотность потока энергии (ППЭ), (мкВт/см2) |
|  |  | Электрическая составляющая Е, (В/м) | Магнитная составляющая Н, (А/м) |  |
| АП-1 (Е, ППЭ) | 300-40000 | - | - | 0,26-100000 |
| АП-2 (Е, ППЭ) | 300-95000 | - | - | 3-2000000 |
| АП-3 (Е) | 0,01-0,03 0,03-300 | 1,5-800 1-600 | - | - |
| АП-4 (Е) | 0,01-0,03 0,03-300 | 15-1500 10-1500 | - |  |
| АП-5 (Н) | 0,01-0,03 0,03-50 | - | 0,2-50 0,05-25 | - |
| АП-6 (Е, ППЭ) | 0,5-2000 2000-5640 | 2-615 1-450 |  | 1-100000 0,26-50000 |

4.4.2. Пределы допускаемой основной погрешности измерения ППЭ и

среднеквадратического значения напряженности электрического (магнитного) поля известной частоты:

- в пределах динамического диапазона антенных преобразователей от 0 до 3 дБ     (3,0 дБ

- в пределах динамического диапазона антенных преобразователей более 3 дБ……(2,0 дБ

4.4.3 Пределы допускаемой дополнительной погрешности  измерителя, обусловленной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной в пределах рабочих температур на каждые 10 гр.C.не более:

для АП-1		(0,6 дБ,

для АП-2		(0,6 дБ,

для АП-3		(1,0 дБ,

для АП-4		(1,0 дБ,

для АП-5 		(1,0 дБ

для АП-6 		(1,0 дБ

4.4.4 Неравномерность коэффициента преобразования в рабочем диапазоне частот не более:

для АП-1		4 дБ в диапазоне частот от 0,3 до 11,5 ГГц

9 дБ в диапазоне частот от 11,5 до 40 ГГц,

для АП-2		9 дБ в диапазоне частот от 0,3 до 95 ГГц

для АП-3		12 дБ в диапазоне частот от 10 до 30 кГц,

9 дБ в диапазоне частот от 30 до 100 кГц,

5 дБ в диапазоне частот от 0,1 до 300 МГц,

для АП-4		9 дБ в диапазоне частот от 10 до 30 кГц,

6 дБ в диапазоне частот от 0,03 до 300 МГц.

для АП-5		13 дБ в диапазоне частот от 10 до 30 кГц,

8 дБ в диапазоне частот от 0,03 до 50 МГц,

для АП-6		5 дБ в диапазоне частот от 0,5 до 2000 МГц,

9 дБ в диапазоне частот от 2000 до 5640 МГц

4.4.5 Режимы работы измерителя.

4.4.5.1 Вывод информации на табло измерителя.

Рисунок 1

4.4.5.1.1 При индикации текущих значений напряженностей и плотности потока энергии на табло измерителя выводится (Рисунок 1):

1. Первая строчка (сверху)

- наименование выводимого значения Етек (или Нтек или ППЭтек);

- размерность выводимого значения В/м (или А/м или мкВт/см2);

- время индикации текущих значений от 1 до 6 сек (установка производится при последовательном нажатии кнопки «Установка параметров» в режиме Тинд, далее кнопками «вверх» или «вниз», и затем кнопкой «ВВОД» ).

2. Вторая строчка

- цифровое значение выводимого параметра.

3. Третья строчка

- значение частоты в МГц источника максимального сигнала, по которой производится коррекция текущих значений;

4. Строчка

- номер используемого при измерениях антенного преобразователя;

- текущее время.

Рисунок 2

4.4.5.1.2 При индикации максимальных и усредненных значений напряженностей и плотности потока энергии на табло измерителя выводится (Рисунок 2):

1. Первая строчка (сверху)

- наименование выводимого значения Емакс (или Еср), а также Нмакс (или Нср) и ППЭмакс (или ППЭср);

- размерность выводимого значения В/м, А/м или мкВт/см2;

- время усреднения выводимого значения от 1 до 60 мин (установка производится при последовательном нажатии кнопки «Установка параметров» в режиме Тусред, далее кнопками «вверх» или «вниз», и затем кнопкой «ВВОД» ).

2. Вторая строчка

- цифровое значение выводимого параметра за предыдущий временной интервал усреднения.

3. Третья строчка

- значение частоты в МГц источника максимального сигнала, по которой производится коррекция выводимых значений.

4. Четвертая строчка

- номер используемого при измерениях антенного преобразователя;

- текущее время усреднения.

С момента включения этого режима в процессоре за предыдущий временной интервал усреднения формируется среднее или максимальное значение, которое отображается на табло. После того когда текущее время усреднения закончилось (достигло заданного время усреднения), полученное значение заносится в память процессора, текущее время запускается заново, а на табло заново начинает отображаться результат усреднения за предыдущий временной интервал.

Рисунок 3

4.4.5.1.3 При индикации экспозиции на табло измерителя выводится (Рисунок 3):

1. Первая строчка (сверху)

- наименование выводимого значения ЭЭЕ(энергетическая экспозиция электрического поля) или ЭЭН(энергетическая экспозиция магнитного поля) или ЭЭППЭ(энергетическая экспозиция плотности потока энергии);

- размерность выводимого значения (V/m)2·h, (A/m)2·h и (µW/сm2) ·h (где h – время измерения значения экспозиции, час)

2. Вторая строчка

- цифровое значение выводимого параметра (буква Е с цифровым значением обозначает показатель степени, например Е-03 есть 10-3, Е+2 есть 10+2 и т.д.).

3.  Третья строчка

- значение частоты в МГц источника максимального сигнала, по которой производится коррекция значений напряженностей и/или плотностей потока энергии.

4. Четвертая строчка

- номер используемого при измерениях антенного преобразователя;

- время измерения экспозиции.

Рисунок 4

4.4.5.1.4 В режиме поиска максимальных значений напряженностей на табло измерителя выводится (Рисунок 4):

1. Первая строчка (сверху)

- наименование режима (поиск макс. Е или поиск макс. Н).

2. Вторая строчка

- цифровое значение выводимого параметра с индикацией размерности.

3. Третья строчка

- время поиска максимума (часы, минуты, секунды).

4. Четвертая строчка

- номер используемого при измерениях антенного преобразователя;

- текущее время.

В момент достижения максимального значения эта величина фиксируется, а также фиксируется текущее время, когда это максимальное значение достигнуто. В том случае, когда измеряется величина напряженности больше зафиксированного значения, запоминается и далее фиксируется новое максимальное значение, а также новое текущее время, когда эта величина достигнута и т.д. Время поиска в процессе измерения отсчитывается до значения 3600 сек (1 час) затем сбрасывается в ноль и отсчет начинается заново.

Рисунок 5

4.4.5.1.5 В режиме измерения компонент напряженностей на табло измерителя выводится (Рисунок 5 ):

1. Первая строчка (сверху)

- наименование режима E x-y-z  или Н x-y-z;

- размерность выводимых параметров,

- время индикации текущих значений от 1 до 6 сек (установка производится при последовательном нажатии кнопки «Установка параметров» в режиме Тинд, далее кнопками «вверх» или «вниз», и затем кнопкой «ВВОД» ).

2. Вторая строчка

- Ex (с цифровым значением).

3. Третья строчка

- Ey (с цифровым значением).

4. Четвертая строчка

- Ez (с цифровым значением).

Рисунок. 6

Передняя панель устройства измерительного П3-42 с расширенным выводом информации

4.4.5.2 С использованием передней панели устройства измерительного П3-41 с расширенным выводом информации обеспечивается:

1.В режиме установка параметров в процессор с устройства измерительного последовательном нажатии кнопки «Установка параметров», далее кнопками «вверх», «вниз», «вправо», «влево» и затем кнопкой «ВВОД» ( а также с клавиатуры компьютера вводится):

- рабочая частота (в МГц) источника максимального сигнала, по которой производится частотная коррекция измеряемых значений напряженностей или ППЭ;

- предельно допустимые уровни (ПДУ) текущих значений Е(V/m), H(A/m), ППЭ (µW/cm2),

экспозиции ЭЭЕ((V/m)2·h), ЭЭН((А/m)2·h), ППЭ((µW/сm2) ·h);

- дата, текущее (астрономическое) время, время индикации текущих значений (от 1 до

6 сек), время усреднения (от 1 до 60 мин.);

- контрастность в пределах от 100 до 160 единиц.

2. Кнопка Е(Н), ППЭ путем последовательного нажатия обеспечивает просмотр текущих значений напряженности электрического поля Е (или напряженности магнитного поля Н при подключении АП-5) и ППЭ с дополнительными параметрами (п.4.4.5.1.1).

3. Кнопка «ВИД ИЗМЕРЕНИЯ» путем последовательного нажатия обеспечивает просмотр текущих, максимальных, средних значений, а также значений экспозиции с дополнительными параметрами (п.4.4.5.1.1, 4.4.5.1.2, 4.4.5.1.3).

4. Кнопка «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ» путем последовательного нажатия обеспечивает просмотр режима поиска максимальных значений (4.4.5.1.4) и режима измерения компонент напряженности электрического (или магнитного) поля по взаимно-ортогональным направлениям x,y,z. Положение этих компонент поля для антенных преобразователей АП-1….АП-6 относительно корпуса трубки антенного преобразователя и корпуса устройства измерительного показаны на Рисунке. 7.

Рисунок 7а 		   Рисунок 7б 				Рисунок 7в

Рисунок.7.

Положения 3-х взаимно-ортогональных направлений в антенных преобразователях, по которым происходит измерение компонент напряженности: (7а) - АП-1, АП-2; (7б) - АП-3, АП-4, АП-6;

(7в) - АП-5. Точка на трубке развернута к плоскости табло ЖКИ. Плоскость с вектором у на

Рисунке 7б параллельна плоскости табло ЖКИ.

4.4.5.3 Вывод на ПК с помощью дуплексного оптоволоконного кабеля производится:

- серийного номера прибора,

- типа антенны преобразователя, подключенного к измерителю,

- значений рабочей частоты f, по которой происходит выбор значения коэффициента коррекции kf,

- предельно допустимых уровней напряженности электрического и магнитного полей, ППЭ, экспозиции облучения установленных в измерителе,

- уровень контрастности,

- реального времени фиксируемого измерителем,

- текущих значений Етек (или Нтек или ППЭтек) с индикацией их размерности,

- экспозиции облучения (произведения квадрата напряженности электрического или магнитного полей, а также ППЭ на время измерения),

- максимальное значение напряженности (Е или Н) в режиме поиска максимальных значений,

- компонент электрического Ex, Ey, Ez или магнитного Hx, Hy, Hz поля,

- массивов данных Е (или Н) усредненных за временной интервал, задаваемых пользователем, с привязкой к окончанию этого интервала в количестве 100,

- массивов данных максимальных значений Е (или Н) за выделенный пользователем интервал с привязкой к реальному времени внутри этого интервала в количестве 100.

4.4.5.4 В ПО ПК введен режим «самописца», который активируется клавишей «Файл».

При нажатии этой клавиши на мониторе ПК высвечивается имя файла и путь где Ваш файл будет сохранен. В этот файл будут записываться измеряемые прибором значения с периодом 1 секунда величин Е, Н, ППЭ, и т.д., индицируемые на мониторе ПК в режиме измерения. При переключении режима измерения, например с Е на ППЭ будет соответственно переключаться запись в файле с Е на ППЭ с  наименованием величины. Каждому записанному значению измеренной величины в файле ставится в соответствие текущее время, когда эта величина измерена. При повторном нажатии клавиши «Файл» запись в файл массива данных измеряемых прибором прекращается.

4.4.5.5 При достижения предельно допустимых норм излучения производится

визуальное и звуковое оповещение обслуживающего персонала.

4.4.6 Электропитание измерителя

4.4.6.1 Измеритель сохраняет работоспособность при питании от встроенного источника с напряжением от 2,0 до 3,5 В. В процессе эксплуатации должен быть обеспечен контроль предельного разряда источника питания. В измерителе используются две аккумуляторные батареи типоразмера R6 по классификации МЭК с напряжением 1,2 В.

4.4.6.2 Измеритель обеспечивает контроль разряда батарей при значении напряжения питания меньше или равном 2,0 В .

4.4.6.3 Ток потребления измерителя при напряжении питания 2,4 В не превышает 18 мА без подсветки индикатора и 25 мА с подсветкой при выключенной сигнализации. Максимальный потребляемый ток не превышает 150 мА. Время непрерывной работы с аккумуляторными батареями, поставляемыми с измерителем, не менее 65 часов с подсветкой ЖКИ и не менее 120 часов без подсветки ЖКИ.

4.4.7 Время наработки на отказ измерителя составляет не менее 10000 ч.

4.4.8 Габаритные размеры не более

АП-1							(( 63х285) мм

АП-2							(( 63х285) мм

АП-3							(( 83х334) мм

АП-4							(( 83х334) мм

АП-5							(( 83х334) мм

АП-6							(( 83х334) мм

измерителя в футляре для переноски		(480х370х130) мм

измерителя в транспортной таре			(506х382х156) мм

4.4.9 Масса измерителя не более

АП-1							0,140 кг

АП-2							0,140 кг

АП-3							0,210 кг

АП-4							0,210 кг

АП-5							0,300 кг

АП-6							0,210 кг.

устройства измерительного				0,5 кг

измеритель в футляре для переноски		3,2 кг

измерителя в транспортной таре			4,3 кг

Примечание. Гарантированными считаются технические характеристики, приведенные с допусками или пределами. Значения величин без допусков являются справочными.

# 4.5 Устройство и работа измерителя

4.5.1 Измеритель состоит из сменных антенн - преобразователей АП-1, АП-2, АП-3, АП-4, АП-5, АП-6 и программируемого микропроцессорного измерительного устройства.

Структурная схема  измерителя представлена на рис 8.

Н

1                                              1

3                                                                                                    К

(к USB-порту)

1 – антенна - преобразователь (АП-1, АП-2, АП-3, АП-4, АП-5, АП-6);

2 - измерительное устройство;

3 – двойной оптоволоконный кабель;

4- устройство сопряжения;

5 - ПК

Рисунок 8 Структурная схема измерителя

4.5.2 Антенные преобразователи являются сверхширокополосными приемными элементами. При измерении сигнала от источника ЭМИ, работающего на одной частоте в режиме непрерывной генерации, процедура обработки результата измерения состоит в следующем.

В измерительном устройстве прибора проведена прошивка частотных и динамических характеристик каждого из каналов по величине напряженности таким образом, что каждым величинам напряжения Ux, Uy, Uz для АП-1, АП-2, АП-3, АП-4, АП-6 в каналах x, y, z устанавливаются соответствующие величины взаимно-ортогональных составляющих Ex, Ey, Ez напряженности электрического поля Е.

Среднеквадратическое значение напряженности электрического поля E рассчитывается в процессорном блоке по формуле

где Kf- коэффициент частотной коррекции для АП-1, АП-2, АП-3, АП-4 и АП-6.

Величина плотности потока энергии P в процессоре рассчитывается формуле

Для АП-5 каждым величинам напряжения Ux, Uy, Uz в каналах x, y, z устанавливаются соответствующие величины взаимно-ортогональных составляющих Нx, Нy, Нz  напряженности магнитного поля Н. Среднеквадратическое значение напряженности магнитного поля Н рассчитывается в процессорном блоке по формуле

где Kf - коэффициент частотной коррекции для АП-5.

В измерительном устройстве проведена прошивка частотных характеристик каждой антенны - преобразователя АП-1, АП-2, АП-3, АП-4, АП-5 и АП-6 таким образом, что при установке частоты контролируемого электромагнитного излучения автоматически происходит  коррекция неравномерности частотной характеристики АП.

При измерении ЭМИ от источников с разными частотами следует руководствоваться частотными характеристиками антенн-преобразователей (приложение 2).

В процессорном блоке происходит обработка результатов измерений в соответствии с п.п.4.4.5.

Измерительное устройство обеспечивает  ввод частоты для коррекции неравномерности частотной характеристики, предельно допустимых значений напряженности электрического (магнитного) поля, ППЭ, экспозиции, текущего времени, времени индикации, времени усреднения, контрастности.

При достижении допустимых значений в измерительном устройстве производится звуковое и визуальное оповещение пользователя.

4.5.3 Антенны преобразователи АП-1, АП-2, АП-3, АП-4 и АП-6 имеют три элемента дипольно-детекторных микросборок, а АП-5 три рамочных элемента с микросборками. В каждом АП три приемных сенсорных элемента образуют взаимно-ортогональные структуры.

В соответствии с действующими в РФ нормативами АП-1 и АП-2 используются для измерения ППЭ, АП-3 и АП-4 - для измерения напряженности электрического поля, АП-5 - для измерения напряженности магнитного поля. АП-6 используется для измерения как напряженности электрического поля Е (диапазон частот от 500 кГц до 300 МГц), так и для измерения ППЭ (диапазона частот от 300 МГц до 5,6 ГГц).

В процессорном устройстве для АП-1, АП-2, АП-3, АП-4 и АП-6 пересчет из напряженности Е в плотность потока энергии P производится для условия дальней зоны измерения, т.е. для расстояния от источника превышающего  (D - максимальный размер источника излучения, λ длина волны электромагнитного излучения) по формуле

5 Подготовка измерителя к работе

5.1 Распаковывание измерителя и внешний осмотр

# 5.1.1 Перед началом работы извлеките измеритель из укладки и произведите

# внешний осмотр. Убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений,

отсоединившихся или слабо закрепленных элементов.

Во избежание попадания пыли и влаги в оптические разъемы (что может приводить к сбою обмена данных между измерителем и ПЭВМ), убедитесь, что разъемы для оптоволоконного кабеля на устройстве измерительном и устройстве сопряжения закрыты резиновыми заглушками.

5.2 Подготовка измерителя к использованию

5.2.1 Проведите зарядку аккумуляторных батарей. Для этого:

- отверните два винта крышки батарейного отсека ,

- с помощью отвертки извлеките две аккумуляторные батареи из пазов отсека и разместите их в зарядном устройстве, соблюдая полярность согласно маркировке,

- включите зарядное устройство в сеть 220 В 50 Гц,

- по истечении 5 ч. выключите зарядное устройство, извлеките из него батареи и вставьте в батарейный отсек измерителя, строго соблюдая полярность согласно маркировке,

- установите крышку батарейного отсека и зафиксируйте ее винтами.

5.2.2 Подключите необходимую для работы антенну - преобразователь АП-1, АП-2, АП-3, АП-4, АП-5 или АП-6 к измерительному устройству с помощью цангового разъема до щелчка. Красные точки на разъемах антенн и измерительного устройства должны совпадать.

5.3 Дата ввода измерителя в эксплуатацию должна быть занесена в формуляр.

# 6 Порядок работы

6.1 Определившись с временем начала измерений, нажмите кнопку включения прибора (I).

6.2 На табло устройства измерительного появляется надпись КАЛИБРОВКА. В течение времени установления рабочего режима, не превышающего 1 мин., происходит распознавание номера подключенного АП к устройству измерительному и после завершения калибровки измеритель переходит в режим измерения текущих значений напряженности поля Е (или Н).

6.3 После калибровки устройства на его табло справа высвечивается изображение аккумуляторной батареи, состоящее из делений. При уменьшении заряда аккумуляторных батарей в процессе работы изображение батареи (количества делений) уменьшается. Когда остается одно деление в изображении аккумуляторной батареи, происходит звуковое оповещение пользователя. В этом случае необходимо провести зарядку аккумуляторных батарей согласно п.5.2.1.

6.4 После нажатия кнопки УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ устанавливаются:

- частота контролируемого электромагнитного излучения, при этом автоматически происходит коррекция неравномерности частотной характеристики антенны

- предельно допустимых значений напряженности электрического (магнитного) поля, ППЭ, экспозиции,

- текущего времени, времени индикации, времени усреднения, контрастности.

- режим включения/выключения подсветки ЖКИ

При установке оператором времени усреднения  средние значения напряженностей будут привязаны к концу интервала, а максимальные значения  к реальному времени, когда эти значения были достигнуты.

При входе в режим УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ начинает мерцать цифра в устанавливаемой  позиции.. Для установки требуемого численного значения выбранного параметра нужно использовать кнопки (Рисунок 6) со стрелками:  “-->” и “<--”    для перемещение устанавливаемой позиции, вправо или влево, а две другие кнопки (стрелка вверх и стрелка вниз)  для увеличения или уменьшения  цифры от 0 до 9 в выбранной позиции. При нажатии кнопки ВВОД новое значение параметра заносится в память. Последовательное нажатие кнопки  УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ дает возможность просмотра всех установленных значений.

При вводе значения частоты в МГц в исходном положении высвечиваются три знака, затем запятая и два знака после запятой. При вводе частот со значениями десятков ГГц необходимо нажимать кнопку “<--”, после чего загораются значения позиций единиц и десятков ГГц, т.е. до запятой высвечивается пять позиций значений частоты.

6.5 Вид измерения устанавливается последовательным нажатием кнопки ВИД ИЗМЕРЕНИЙ:

- режим ТЕКУЩИХ-МАКСИМАЛЬНЫХ-СРЕДНИХ соответствует измерению соответственно текущих, максимальных и средних значений в соответствии с Рис.2

- режим ЭЭЕ  устанавливает режим индикации энергетической экспозиции  (V2/m2)·ч,  вычисленной по формуле

ЭЭЕ   = E2·t 	,

режим ЭЭН устанавливает режим индикации энергетической экспозиции (А2/m2)·ч),  вычисленной по формуле

ЭЭЕ   = Н2·t 	,

режим ЭЭППЭ устанавливает режим индикации энергетической экспозиции ((W/cm2)·ч, вычисленной по формуле

ЭЭППЭ = ППЭ· t	,

где t - время с момента включения прибора индицируемое на табло.

Значение энергетической экспозиции вычисляется автоматически каждые  1 с.

6.6 При превышении в процессе измерений предельно допустимых уровней начинает мигать индикатор ПРЕВЫШЕНИЕ НОРМЫ и воспроизводится прерывистый звуковой сигнал. Если превышенные значения   напряженности или плотности потока энергии снижаются до допустимого уровня, индикатор ПРЕВЫШЕНИЕ НОРМЫ гаснет, а звуковой сигнал исчезает. Визуальная и звуковая индикация производится при превышении хотя бы одного из значений ПДУ, поэтому  неподходящим для данного вида измерений ПДУ нужно присвоить заведомо недостижимые значения.

6.7 За каждый, выделенный оператором временной интервал, в ОЗУ прибора записываются среднее и максимальное значения напряженности поля,  которые могут быть выведены на ПК по оптоволоконному кабелю и устройству сопряжения согласно схеме рисунок 1.

6.8 В режиме поиска максимума каждые 0,12 сек в ОЗУ прибора анализируется поток измеренных значений напряженностей и максимальное из них выводится на ЖКИ.

6.9 При работе измерителя с ПЭВМ согласно схеме рисунка 1 проводится следующая последовательность операций:

- соедините устройство сопряжения с USB - портом, при этом измеритель и ПЭВМ должны быть в выключенном состоянии,

- аккуратно вытащите заглушки из разъемов для оптоволоконного кабеля на устройстве измерительном и устройстве сопряжения ,

- соедините оптоволоконным кабелем (3) устройство измерительное (2) и устройство сопряжения (4),

- подсоедините к устройству измерительному необходимый АП,

- включается питание ПК и измерителя;

- введите в ПК программу работы с прибором с диска.

# 6.10 Программа пользователя при работе измерителя с ПК выполнена для Windows-XP, Windows-7, Windows-8. Для  нормальной работы программы пользователя необходимо иметь в рабочем каталоге исполнительный модуль программы Р342.ехе и файл инициализации P342ini. На диске с  ПО находится инструкция по его установке. Запуск программы осуществляется через Р342.ехе, после чего  на экране монитора открывается окно "Установки". Кроме того, после запуска программы имеется возможность войти в окна "Измерения","Статистика".

# 6.10.1 При работе программы в режиме "Установки" из измерителя считывается номер АП (антенны), частоты, поправочного коэффициента, ПДУ напряженностей, ППЭ и экспозиции.

# Значения параметров могут быть установлены в пределах:

# частоты F от 0 до 80000.00 MHz,

# ПДУ напряженности электрического поля Е от 0 до 999.99 V/m,

# ПДУ напряженности магнитного поля Н от 0 до 99.9999 A/m,

# ПДУ ППЭ от 0 до 9999.9 (W/cm2,

# ПДУ экспозиции по напряженности электрического поля от 0 до 99999,99 (V/m)2·h,

# ПДУ экспозиции по напряженности магнитного поля от 0 до 99999,99 (А/m)2·h,

# ПДУ экспозиции по ППЭ от 0 до 99999,99((W/cm2)·h,

# время индикации текущих значений от 1 до 6 сек с дискретностью 1 сек,

# время усреднения от 1 до 59 мин. с дискретностью 1 мин.,

# контрастность индикации в диапазоне от 100 до 129 с дискретностью 1.

# Установка текущего времени и даты производится оператором по реальному времени и дате.

# Параметры "Антенна" и "Поправочный коэффициент Kf" выводятся для справки и не корректируются.

# Для того, чтобы изменить какой-нибудь параметр, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на окошке с соответствующим числовым значением и установить новое значение параметра при помощи кнопок наборного поля. Когда все необходимые параметры установлены, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на кнопке "Записать", при этом в правом верхнем углу откроется окно диагностики. Если запись прошла удачно, в этом окне высветится надпись "Начальные установки загружены". Щелкните на кнопке "ОК", чтобы окно диагностики закрылось.

# Чтобы считать параметры из прибора, необходимо щелкнуть на кнопке "Обновление", при этом в режиме "Установки" откроется окно с вновь установленными параметрами.

# Для записи системного времени ПК в прибор, необходимо щелкнуть на кнопке "Синхронизировать", при этом произойдет установка времени ПК в память измерителя. Перед проведением этой операции следует убедиться в точности показаний системных часов ПК и поправить их в случае необходимости.

# 6.10.2 Для работы программы в режиме "Измерения" необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на соответствующей кнопке. В верхней части экрана монитора откроется окно, где будет индицироваться текущие значения результата измерений и ее размерности. Выбор вида измеряемой величины осуществляется кнопками в разделе текущие значения: "напряженность Е", "напряженность Н", "ППЭ", "Экспозиция Е", "Экспозиция Н", "Экспозиция ППЭ","MAX" и "Файл". Щелкните с помощью мыши на соответствующей кнопке и в окне индикации появится соответствующее текущее значение, которое будет меняться в соответствии с показаниями на табло прибора. При активации клавиши "Файл" прибор переходит в режим записи измеренных значений с периодом 1 сек в соответствии с п.4.4.5.4.

# Для просмотра текущих значений при работе вдали от экрана монитора используется режим "Развернуть" путем нажатия соответствующей кнопки. При этом цифры, обозначающие текущие значения имеют максимальный размер. Для перехода в исходный режим нажмите кнопку "Вернуть", при этом цифры, показывающие текущие значения примут исходный размер.

# 6.10.3 Для того, чтобы считать массивы средних и максимальных значений измерений напряженностей необходимо войти в режим "Статистика" щелкнув левой кнопкой мыши на соответствующей кнопке. В этом случае в правой части откроется окно индикации, состоящее из 3 колонок. В первой колонке будет индицироваться номер измерений, во второй - время измерений и в третьей - значение напряженности (среднее или максимальное за выделенный оператором временной интервал) в В/м (или А/м для АП-5).Просмотреть массивы можно, используя линейку прокрутки в правой части окна индикации.

# Для считывания массива средних значений, необходимо щелкнуть на кнопке "Средние" из раздела "Чтение массива". В окне индикации появятся соответствующие значения, а в окнах "Дата", "Время" соответственно дата и время последнего включения прибора и 100 записей за  время работы. Для сохранения массива на диске, необходимо щелкнуть мышью на кнопке "Сохранить на диске". Массив средних значений запомнится в файле А0.msr, о чем будет сообщено в окошке диагностики. Средние значения соответствуют концу выделенного интервала, т.е. после которого формируется среднее значение, которое соответствует в этот момент реальному значению времени.

# Для считывания массива максимальных значений, необходимо щелкнуть на кнопке "Максимальные" из раздела "Чтение массива". В окне индикации появятся соответствующие значения, а в окнах "Дата", "Время" соответственно дата и время последнего включения прибора и 100 записей за время работы. Для сохранения массива на диске, необходимо щелкнуть мышью на кнопке "Сохранить на диске". Массив максимальных значений запомнится в файле М0.msr, о чем будет сообщено в окошке диагностики. Максимальные значения за выделенный интервал соответствуют реальному значению времени, когда эти значения были достигнуты.

# Массивы А0.msr и М0.msr доступны для обработки практически в любых программах ПК, использующих математические вычисления.

Примечание. Режим "Коэффициенты" служит для поверки прибора в органах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и для пользователей прибора не задействован.

6.11 Выключение режима измерения осуществляется повторным нажатием кнопки питания, при этом на табло гаснут все показания.

6.12 Перед размещением измерителя в футляре следует отсоединить антенну от

измерительного устройства в порядке, изложенном в п.3.6.

После окончания работы оптические разъемы устройства измерительного и устройства сопряжения должны быть закрыты резиновыми заглушками.

7.Поверка измерителя

7.1 Измеритель подвергается поверке только органами Государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами согласно Методике поверки ПТМБ.411153.004 МП, утвержденной ГП ВНИИФТРИ.

  - Периодическую поверку измерителя производят один раз в год.

7.3. Измеритель подвергается поверке после ремонта.

# 8. Техническое обслуживание

# 8.1 Виды технического обслуживания:

- контрольный внешний осмотр;

- техническое обслуживание, включающее внешний осмотр, опробывание, определение состояния разряда аккумуляторных  батарей.

# 8.2 При внешнем осмотре проверяется:

- комплектность измерителя;

- крепление органов управления и настройки;

- фиксация органов управления;

- состояние покрытий;

- исправность кабеля, придаваемого к измерителю.

8.3 Если при включении режима измерения на табло измерительного устройства в течение 2 мин. индицируется предельный разряд батареи, то аккумуляторные батареи, встроенные в измеритель, необходимо зарядить, проведя операции, указанные в п. 5.2.2.

# 8.4 Порядок и периодичность проведения технического обслуживания

При использовании по назначению контрольный осмотр  производится перед и после использования, а также после транспортирования.

При хранении до 1 года контрольный осмотр производится с периодичностью один раз в 6 мес.

При хранении  более 1 года техническое обслуживание производится один раз  в год.

9.Текущий ремонт

9.1 Перечень возможных неисправностей при проведении текущего ремонта приведен в таблице 3.

# Таблица 3. Перечень возможных неисправностей

| Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 При включении измерителя не загорается индикатор“*” | Неисправность контактов или аккумуляторных батарей | Открыть батарейный отсек, прочистить поверхность аккумуляторов и контактов, провести зарядку батарей согласно п 5.2.2 |
| 2. При включении измерителя не происходит перехода из режима калибровки в режим измерения | Разряд аккумуляторных батарей | Зарядить аккумуляторные батареи согласно п.5.2.1 |
| 3 При проведении пове- рочных измерений нет сигнала с измерителя | Обрыв кабеля между устройством сопряжения и ПЭВМ | Проверить соединительный кабель. |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. При включении измерителя на табло ЖКИ высвечивается надпись «Разряд ч/б»- разряд часовой батареи. | Разряд часовой батареи | Устройство измерительное необходимо выслать производителю для замены часовой батареи. |

# 10 Хранение

10.1 Хранение измерителя должно осуществляться в упаковке на стеллажах в сухих проветриваемых помещениях, защищающих изделие от атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. Температура хранения от минус 25 до плюс 55 (С, относительная влажность воздуха до 95% при температуре 25(С.

# 11 Транспортирование

11.1 Условия транспортирования  измерителя должны соответствовать

ГОСТ 22261-94, группа 4.

11.2  Климатические условия транспортирования не должны выходить за пределы предельных условий:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 55 (С;

относительная влажность окружающего воздуха 95% при температуре 25 (C.

  - Измерители должны  допускать транспортирование всеми видами

транспорта в упаковке при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

При транспортировании воздушным транспортом измерители в упаковке

должны размещаться в герметизированных отсеках.

# Тара и упаковка

12.1 Комплект измерителя размещается в футляре.

12.2 Футляр укладывается в полиэтиленовый пакет и упаковочную тару

13	Маркирование и пломбирование

13.1 На измерителе нанесены:

-  наименование и условное обозначение измерителя;

-  товарный знак предприятия -изготовителя;

-  порядковый номер и год изготовления;

- изображение знака Государственного реестра;

13.2 На упаковочной таре нанесены:

-  наименование и условное обозначение изделия и предприятия - изготовителя;

-  номер технических условий;

-  предупреждающие знаки 1,3 по ГОСТ 14192-96;

-  порядковый номер;

1.3.3 Пломбирование измерителя   производится на верхней и нижней накладках “Устройства измеритель

Приложение 1

(заменить первый лист – с подписями)

## УТВЕРЖДАЮ

##### Руководитель ГЦИ СИ,

##### зам. генерального директора

###### ФГУП «ВНИИФТРИ»

_____________ М.В. Балаханов

«20  »     августа                2010 г.

# ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

# П3 -42

#### Методика поверки

# ПТМБ.411153.005 МП

Настоящая методика распространяется на измеритель уровней электромагнитных излучений П3-41  (в дальнейшем измеритель). Разработана в соответствии с МИ 2526-99 «Нормативные документы на методики поверки средств измерений. Основные положения.» Межповерочный интервал - один год.

1. Условия поверки

1.1.При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха (20(5) ОС,

- относительная влажность воздуха (30-80) %,

- атмосферное давление (630-795)  мм рт.ст.,

- напряжение сети (220(4,4) В,

- частота сети (50(0,5) Гц с содержанием гармоник не более 5 %.

1.2 Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделе "Подготовка к работе" Руководства по эксплуатации ИУШЯ.411153.087РЭ “Измеритель уровней электромагнитных излучений П3 -41 ”  и аналогичных разделах РЭ средств измерений, используемых при поверке.

# 2. Операции  поверки

# 2.1. При проведении поверки должны производиться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операций поверки | Номер пункта НД по поверке | Проведение операций при |
| --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| Внешний осмотр | 5.1 | Да | Да |
| Опробование | 5.2 | Да | Да |
| Определение погрешности измерения напряженности электрического поля с антенной-преобразователем АП-3 | 5.3 | Да | Да |
| Определение погрешности измерения напряженности электрического поля с антенной-преобразователем АП-4 | 5.4 | Да | Да |
| Определение погрешности измерения напряженности магнитного поля с антенной-преобразователем АП-5 | 5.5 | Да | Да |
| Определение погрешности измерения плотности потока энергии с преобразователем АП-1 | 5.6 | Да | Да |
| Определение погрешности измерения плотности потока энергии с преобразователем АП-2 | 5.7 | Да | Да |
| Определение погрешности измерения плотности потока энергии с преобразователем АП-2 | 5.8 | Да | Да |

# 3. Средства поверки.

# 2.2. Основные технические характеристики на средства поверки приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Номер пункта НД по поверке | Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки. |
| --- | --- |
| 5.3, 5.4. | Рабочий эталон единицы напряженности электрического поля в диапазоне от 0,01 до 300 МГц РЭНЭП 001/300М (диапазон напряженности электрического поля от 1 до 1500 В/м в диапазоне частот от 0,01 до 0,1 МГц; от 1 до 100 В/м на фиксированных частотах 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 30; 50; 75; 100; 200; 300; пределы допускаемой основной погрешности эталона (7 %.) |
| 5.5. | Рабочий эталон единицы напряженности магнитного поля в диапазоне частот от 0,5 Гц до 10 МГц РЭНМП-05Г/10М (диапазон напряженности магнитного поля от 0,1 до 1 А/м в диапазоне частот от 0,5 Гц до 10 МГц; от 1 до 10 А/м на фиксированных частотах 0,1; 0,5; 1; 5; 10 МГц; от 1 до 100 А/м в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц; пределы допускаемой основной погрешности эталона (7 %.). |
| 5.5, 5.8 | Рабочий эталон единицы напряженности магнитного поля в диапазоне частот от 10 до 300 МГц РЭНМП-10/300М (диапазон частот от 10 до 300 МГц; диапазон напряженности магнитного поля от 10 до 1000 мА/м; пределы допускаемой основной погрешности эталона (7 %.). |
| 5.6, 5.7, 5.8. | Установка для поверки измерителей плотности потока энергии П1-9 (диапазон частот от 0,3 до 39,65 ГГц; уровень воспроизводимого значения плотности потока энергии не менее 20 мкВт/см2 на частотах 0,3; 0,5: 1,2; 2,0; 4,0; 5,64; 8,0; 11,5; 17,44; 20,0; 25,68; 30,0; 37,5; 39,65 ГГц и не менее 100 мкВт/см2 на частоте 560 МГц. Основная погрешность воспроизведения среднеквадратического значения плотности потока энергии в режиме непрерывной генерации (0,5 дБ). Поверочный комплект ИУШЯ.304319.001 для установки и перемещения измерителя в безэховой камере установки П1-9. Персональный компьютер IBM PC. |

4.Требования безопасности при поверке.

4.1.При проведении поверки должны быть соблюдены меры безопасности, указанные в соответствующих разделах Руководства по эксплуатации ПТМБ.411153.002РЭ “Измеритель уровней электромагнитных излучений П3-41“, инструкциях по эксплуатации средств измерений, используемых при поверке и требования СанПин 2.2.4/2.1.8-055-96.

# 5. Проведение поверки.

# 5.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра проверяется:

- комплектность прибора,

- наличие механических повреждений,

- состояние соединительных проводов и кабелей,

- исправность органов регулировки и коммутации,

- исправность и чистота разъемов и гнезд.

Приборы неукомплектованные и имеющие дефекты бракуются и отправляются в ремонт.

5.2.Опробование

5.2.1. Подключить одну из антенн-преобразователей к измерительному устройству с помощью цангового разъема до щелчка. Красные точки на разъемах антенны-преобразователя и измерительного устройства должны совпадать.

5.2.2. Включить измеритель тумблером  "ВКЛ", который находится внизу справа на измерительном устройстве. При выходных напряжениях аккумуляторных батарей ниже 2 В на табло индикатора высвечивается  надпись "bat". В этом случае необходимо провести зарядку аккумуляторных батарей с использованием зарядного устройства, входящего в комплект измерителя.

5.2.3 Результаты опробования считаются удовлетворительными, если на табло индикатора не  высвечивается  надпись "bat", а  на табло высвечивается текущее значение напряженности электрического поля.

5.3. Определение погрешности измерения напряженности электрического поля с антенной-преобразователем АП-3

5.3.1. Измерения проводятся на частотах  F=0,03;  0,05;  0,08;  0,1;  0,5;  5,0;  30;  100;  200;  300 МГц при напряженности электрического поля Еэт =20 В/м.

5.3.2. Для определения погрешности измерения напряженности электрического поля с антенной-преобразователем АП-3 необходимо выполнить следующие операции.

1) Установить измеритель П3-41 в рабочую зону эталона единицы напряженности электрического поля таким образом, чтобы центр антенны-преобразователя совпадал с центром эталонного конденсатора, а ручка антенны-преобразователя была перпендикулярна оси эталонного конденсатора. Измеритель П3-41 подключить к персональному компьютеру и запустить программу считывания результатов измерений .

2) Установить в рабочем эталоне требуемые значения частоты F и напряженности электрического поля Еэт.

3) В измерителе П3-41 установить частоту F, на которой производится измерение. Произвести отсчет измеренного значения напряженности электрического поля измерителем Еизм.

4) Рассчитать погрешность измерения  в дБ по формуле

.

5.3.3. Погрешность  по модулю должна быть не более 2,4 дБ.

5.4. Определение погрешности измерения напряженности электрического поля с антенной-преобразователем АП-4

5.4.1. Измерения проводятся на частотах  F= 0,03;  0,05;  0,08;  0,1;  0,5;  5,0;  30;  100;  200;  300 МГц при напряженности электрического поля Еэт =20 В/м.

5.4.2. Для определения погрешности измерения напряженности электрического поля с антенной-преобразователем АП-4 необходимо выполнить следующие операции.

1) Установить измеритель П3-41 в рабочую зону эталона единицы напряженности электрического поля таким образом, чтобы центр антенны-преобразователя совпадал с центром эталонного конденсатора, а ручка антенны-преобразователя была перпендикулярна оси эталонного конденсатора. Измеритель П3-41 подключить к персональному компьютеру и запустить программу считывания результатов измерений .

2) Установить в рабочем эталоне требуемые значения частоты F и напряженности электрического поля Еэт.

3) В измерителе П3-41 установить частоту F, на которой производится измерение. Произвести отсчет измеренного значения напряженности электрического поля измерителем Еизм.

4) Рассчитать погрешность измерения  в дБ по формуле

.

5.4.3. Погрешность  по модулю должна быть не более 2,4 дБ.

5.5. Определение погрешности измерения напряженности магнитного поля с антенной-преобразователем АП-5

5.5.1. Измерения проводятся на частоте  F=0,01 МГц при напряженности эталонного магнитного поля Hэт =3 А/м и на частотах F=0,06;  0,1;  1,0;  10;  30, 50  МГц при значении напряженности магнитного поля Hэт =1 А/м..

5.5.2. Для определения погрешности измерения напряженности магнитного поля с антенной-преобразователем А5 необходимо выполнить следующие операции.

1) Установить измеритель П3-41 в рабочую зону эталона единицы напряженности магнитного поля таким образом, чтобы центр антенны-преобразователя совпадал с центром колец Гельмгольца или четырехпроводной линии передачи, а ручка антенны-преобразователя была перпендикулярна оси колец Гельмгольца или четырехпроводной линии передачи. Измеритель П3-41 подключить к персональному компьютеру и запустить программу считывания результатов измерений «PL.exe».

2) Установить в рабочем эталоне требуемые значения частоты F и напряженности магнитного поля Hэт.

3) В измерителе П3-41 установить частоту F, на которой производится измерение. Произвести отсчет измеренного значения напряженности магнитного поля измерителем Hизм.

4) Рассчитать погрешность измерения  в дБ по формуле

.

5.5.3. Погрешность  по модулю должна быть не более 2,4 дБ.

5.6. Определение погрешности измерения плотности потока энергии с антенной-преобразователем АП-1.

5.6.1. Определение погрешности измерения ППЭ в полосе частот 0,3 – 39,65 ГГц

. Измеритель П3-41 подключить к персональному компьютеру и запустить программу считывания результатов измерений.

Выполнение измерений проводят в положении, когда ручка АП в линейно поляризованном поле находится параллельно вектору Н. Фиксацию измерителя при измерениях в П1-9 проводят с использованием поверочного комплекта ИУШЯ.304319.001.

При измерениях  в установке П1-9 должны выполняться следующие условия:

-Уровень ППЭ в месте расположения  измерителя ППЭ  должен быть в пределах

от 10 мкВт/см2 до 26,5 мкВт/см2.

-При замене образцового антенного преобразователя  на поверяемый  измеритель, расстояние между излучающей антенной и образцовым преобразователем или поверяемым  измерителем должно сохраняться с погрешностью +/-1.5 мм.

Измерения проводятся на частотах: 0,3;  0.5;  1,2;  2;  2,45;   4;  5,6;  8;  11,5;   20;   30;  37,5;  39,65 ГГц.

1) Установить в установке П1-9 требуемые значения частоты F и ППЭ Пэт по образцовому антенному преобразователю.

2) В измерителе П3-41 установить частоту F, на которой производится измерение.

3) Заменить эталонный измеритель в месте измерения ППЭ  на измеритель П3-41 и произвести отсчет измеренного значения ППЭ измерителем Пизм.

4) Рассчитать погрешность измерения  в дБ по формуле

.

5.6.2. Погрешность  должна быть не более 2,4 дБ.

5.7. Определение погрешности измерения плотности потока энергии с антенной-преобразователем АП-2.

5.7.1. Определение погрешности измерения ППЭ в полосе частот 0,3 – 39,65 ГГц

Измеритель П3-41 подключить к персональному компьютеру и запустить программу считывания результатов измерений.

Выполнение измерений проводят в положении, когда ручка АП в линейно поляризованном поле находится параллельно вектору Н. Фиксацию измерителя при измерениях в П1-9 проводят с использованием поверочного комплекта ИУШЯ.304319.001. Вывод текущих значений  напряженности поля и плотности потока энергии на персональную ЭВМ.

При измерениях  в установке П1-9 должны выполняться следующие условия:

-Уровень ППЭ в месте расположения  измерителя ППЭ должен быть не менее 40 мкВт/см2.

-При замене образцового антенного преобразователя  на поверяемый  измеритель, расстояние между излучающей антенной и образцовым преобразователем или поверяемым  измерителем должно сохраняться с погрешностью +/-1.5 мм.

Измерения проводятся на частотах: 0,3; 5,6; 20; 37,5; ГГц.

1) Установить в установке П1-9 требуемые значения частоты F и ППЭ Пэт.

2) В измерителе П3-41 установить частоту F, на которой производится измерение.

3) Заменить эталонный измеритель в месте измерения ППЭ  на измеритель П3-41 и произвести отсчет измеренного значения ППЭ измерителем Пизм.

4) Рассчитать погрешность измерения  в дБ по формуле

.

5.7.2. Погрешность  по модулю должна быть не более 2,4 дБ.

5.8.Результаты измерений и вычислений при проведении поверки записывают в рабочем журнале.

5.8. Определение погрешности измерения плотности потока энергии с антенной-преобразователем АП-6.

5.8.1. Измерения на частотах  F=  0,5;  5,0;  30;  100;  200;  300 МГц проводятся на эталоне РЭНЭП 001/300М  при напряженности электрического поля Еэт =20 В/м.

5.8.2. Для определения погрешности измерения напряженности электрического поля с антенной-преобразователем АП-3 необходимо выполнить следующие операции.

1) Установить измеритель П3-41 в рабочую зону эталона единицы напряженности электрического поля таким образом, чтобы центр антенны-преобразователя совпадал с центром эталонного конденсатора, а ручка антенны-преобразователя была перпендикулярна оси эталонного конденсатора. Измеритель П3-41 подключить к персональному компьютеру и запустить программу считывания результатов измерений .

2) Установить в рабочем эталоне требуемые значения частоты F и напряженности электрического поля Еэт.

3) В измерителе П3-41 установить частоту F, на которой производится измерение. Произвести отсчет измеренного значения напряженности электрического поля измерителем Еизм.

4) Рассчитать погрешность измерения  в дБ по формуле

.

5.8.3. Погрешность  по модулю должна быть не более 2,4 дБ.

5.8.4. Измерения на частотах 0.5;  1,2;  2;  2,45; 4; 5,6 ГГц проводятся на установке П1-9.

Измеритель П3-41 подключить к персональному компьютеру и запустить программу считывания результатов измерений.

Выполнение измерений проводят в положении, когда ручка АП в линейно поляризованном поле находится параллельно вектору Н. Фиксацию измерителя при измерениях в П1-9 проводят с использованием поверочного комплекта ИУШЯ.304319.001. Вывод текущих значений  напряженности поля и плотности потока энергии на персональную ЭВМ.

При измерениях  в установке П1-9 должны выполняться следующие условия:

Уровень ППЭ в месте расположения  измерителя ППЭ  должен быть в пределах

от 10 мкВт/см2 до 26,5 мкВт/см2.

-При замене образцового антенного преобразователя  на поверяемый  измеритель, расстояние между излучающей антенной и образцовым преобразователем или поверяемым  измерителем должно сохраняться с погрешностью +/-1.5 мм.

Измерения проводятся на частотах: 0.5;  1,2;  2;  2,45;   4;  5,6 ГГц ГГц.

1) Установить в установке П1-9 требуемые значения частоты F и ППЭ Пэт.

2) В измерителе П3-41 установить частоту F, на которой производится измерение.

3) Заменить эталонный измеритель в месте измерения ППЭ  на измеритель П3-41 и произвести отсчет измеренного значения ППЭ измерителем Пизм.

4) Рассчитать погрешность измерения  в дБ по формуле

.

5.8.5. Погрешность  по модулю должна быть не более 2,4 дБ.

6. ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ

6.1. Результаты измерений и вычислений при проведении поверки записывают в рабочем журнале.

6.2. На прибор, прошедший поверку, выдается «Свидетельство о поверке» установленного образца в соответствии с ПР 50.2.006.

6.3. При отрицательном результате поверки поверяемый измеритель не допускается к дальнейшему применению и на него выдается извещение о непригодности к применению в соответствии с требованиями ПР 50.2.006.

Начальник лаборатории

ФГУП “ВНИИФТРИ”				Колотыгин С.А.

Приложение 2.

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ИЗЛУЧЕНИЙ ОТ ИСТОЧНИКОВ С РАЗНЫМИ ЧАСТОТАМИ

При использовании П3-41 достаточно часто необходимо измерить уровень излучения от источников с разными частотами, работающими в одной территориальной области. В этом случае следует руководствоваться следующим. Типичные частотные характеристики антенных преобразователей АП-1…АП-6 представлены на Рис.1 …Рис.4.

Рис.1. Зависимость коэффициента преобразования К      Рис.2. Зависимость коэффициента преобразования К

АП-1       и АП2        от частоты f                                         АП-3        и АП-4        от частоты f

Рис.1. Зависимость коэффициента преобразования К      Рис.2. Зависимость коэффициента преобразования К

АП-5 от частоты f                                                                  АП-6 от частоты f

Частотные характеристики коэффициента преобразования К антенных преобразователей имеют достаточно хорошую равномерность на следующих частотах:

1. АП-1 на частотах от 0,3 до 11,5 ГГц (неравномерность не более 4 дБ)

2. АП-2 на частотах от 0,3 до 5,6 ГГц (неравномерность не более 4 дБ)

3. АП-3 на частотах от 0,1 до 300 МГц (неравномерность не более 5 дБ)

4. АП-4 на частотах от 0,1 до 300 МГц (неравномерность не более 4 дБ)

5. АП-5 на частотах от 0,1 до 30 МГц (неравномерность не более 4 дБ)

6. АП-6 на частотах от 0,5 до 2000 МГц (неравномерность не более 5 дБ)

Это обстоятельство позволяет корректно проводить конкретным антенным преобразователем измерения уровней электромагнитных излучений от источников, одновременно работающих в указанных частотных диапазонах.

При практическом использовании Измерителя в его процессор необходимо ввести приоритетную частоту источника, имеющего максимальный сигнал (создающий максимальное значение плотности потока энергии (ППЭ) или напряженности (Е или Н) в месте измерения). В этом случае произойдет суммирование ППЭ этого источника (или квадрата значениий напряженности) и   значений ППЭ (или квадратов значений напряженности) источников, работающих в этом диапазоне частот, с относительной дополнительной погрешностью соответствующей неравномерности величины К (обычно в пределах ±45% для ППЭ или 20% для напряженности). Для диапазона частот от 11,5 до 40(60) ГГц источники излучения обычно имеют направленный характер, поэтому их следует измерять индивидуально, вводя каждый раз в процессор Измерителя частоту источника сигнала.

# ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

|  | Номера листов (страниц) | Всего листов |  | Входящий № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Изме-нен-ных | Заме-нен-ных | Новых | Аннули-рован-ных | (страниц) в докум. | № докум. | Сопроводи-тельного докум. и дата | Подп. | Дата |

# Text boxes

2

4

5

К,

дБ

f, ГГц

0.1

1

10

3

0

3

6

9

12

f, МГц

К,

дБ

1

1000

-2

-20

-11

0.01

1

10

100

-14

-8

-5

-17

0.1

100

К,

дБ

0.01

0.1

1

10

-12

8

4

0

4

8

К,

дБ

0.1

1

10

100

1

10

3

1

10

6

4

2

0

2

4

6

8

10

4

100

f, МГц

f, МГц