| 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 9.1. Устранение неисправностей прибора производит изготовитель. 9.2. Замена элементов питания производится, если при включении прибора в центральной части табло индикаторного блока загорается индикатор "П" (питание). Для этого отворачиваются два винта, фиксирующих заднюю крышку индикаторного блока, и на место старой батареи устанавливается новая. Затем устанавливается задняя крышка и фиксируется двумя винтами. 9.3. Появившиеся загрязнения на оптической поверхности измерительной головки необходимо удалить, протирая ее куском безворсовой ткани, смоченной спиртом. Загрязнения на табло индикаторного блока можно удалить, протирая его сухой тканью, так как применение спирта или какого-либо иного органического растворителя может испортить табло. |  | 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Люксметр - пульсметр "Аргус-07" предназначен для измерения освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения в диапазоне от 1,0 до 20000 лк в спектральном диапазоне от 0,38 до 0,80 мкм и коэффициента пульсации излучения искусственного освещения. При этом источники освещения могут быть расположены произвольно относительно измерительной головки прибора. Условия эксплуатации изделия: - температура окружающей среды, оС................... 20±15, - относительная влажность, %, не более..................... 90, - атмосферное давление, кПа............................... 96-104. |
| --- | --- | --- |

| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон измерения освещенности: - от 1,0 до 20000 лк. Спектральный диапазон - 0,38-0,8 мкм. Коэффициент пульсации - 1- 100 %. Предел допускаемой погрешности освеещнности–8%. Предел допускаемой погрешности коэффициента пульсации – 10% 2.6. Питание прибора осуществляется от элементов питания (батареи типа "LR03" или аналогичные). 2.7. Потребляемая мощность - 0,4 Вт. 2.8. Время установления рабочего режима - 2 с. 2.9. Габаритные размеры: - индикаторного блока - 125х68х30 мм, - измерительной головки - Ø 45х30 мм, масса: индикаторного блока - не более 0,15 кг, измерительной головки - 0,2 кг. 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ Индикаторный блок с измерительной головкой- 1 шт. Паспорт - 1 экз. Чехол - 1 шт. Сведения о результатах первичной поверки заносятся в паспорт прибора. Результаты первичной поверки оформляются свидетельством о поверке по форме, установленной Федеральным агентства по техническому регулированию и метрологии. 7. СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ Люксметр-пульсметр - "Аргус - 07", заводской № _____, по результатам Государственной поверки признан пригодным и допущен к применению. 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ 5.1. Установить измерительную головку прибора в месте, где необходимо измерить освещенность и коэффициент пульсации. Индикаторный блок можно разместить в месте, удобном для снятия показаний с индикаторного табло. Включить прибор, для этого переключатель в правом нижнем углу установить в положение " I ". Значение освещенности индицируется в левой части на цифровом табло в люксах (Лк) или в килолюксах (кЛк), в правой части цифрового табло индицируется значение коэффициента пульсации (К) в процентах. Значение освещенности меньше 200 лк индицируются с десятыми долями процента (например, показание 150.1 соответствуют 150,1 лк). Значение освещенности больше 3000 люкс индицируется в килолюксах (например, показание 30.12 соответствует 30,12 клк) 5.4. Если в центре табло загорается индикатор разряда батареи "П" (питание), необходимо сменить элемент питания. 5.5. При выключении прибора переключатель в правом нижнем углу установить в положение " о ". ВНИМАНИЕ 1. При измерении коэффициента пульсации необходимо убедиться, что освещенность, создаваемая исследуемым источником излучения, находится в пределах от 10 до 20000 лк. 2. Для некоторых типов люминесцентных ламп (например ЛЭ) коэффициент пульсации может быть больше 100%. |  | 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 8.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня приобретения при соблюдении потребителем правил эксплуатации. 8.2. В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока, изготовитель обязуется производить ремонт прибора и его замену. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ Принцип работы прибора основан на преобразовании светового потока, создаваемого протяженными объектами, в непрерывный электрический сигнал, пропорциональный освещенности, который затем преобразуется аналого-цифровым преобразователем в цифровой код, индицируемый на цифровом табло индикаторного блока. В измерительной головке установлен первичный преобразователь излучения - полупроводниковый кремниевый фотодиод с системой светофильтров, формирующих спектральную чувствительность, соответствующую кривой видности. В задней части прибора размещены элементы питания (батарейка типа "LR03"). Показания освещенности индицируются в единицах люкс. Показания коэффициента пульсации индицируюся в процентах, при этом прибор определяет максимальное, минимальное и среднее значение освещенности пульсирующего излучения и рассчитывает значение коэффициента пульсации по формуле: К = Еmax. - Emin./ 2Еср. х 100% в соответствии со СНиП 23.05 - 96. ПОВЕРКА ПРИБОРА При выпуске прибора осуществляется обязательная Государственная поверка в соответствии с методикой поверки Межповерочный интервал - 1 год. При проведении поверки применяются следующие средства измерений: 1. Установка для средств измерений освещенности ( ОСИ силы света и освещенности), имеющая следующие характеристики: - световая температура источника излучения - 2856 К, - диапазон измерений освещенности - 1-1500 лк, - предел допускаемой относительной погрешности- 1,5 %. 2. Установка для определения спектральной чувствительности измерительной головки - спектральный диапазон - 0,38 - 0,85 мкм. 3. Установка для измерения линейности методом сложения световых потоков в динамическом диапазоне - 106. 4. Установка для измерения коэффициента пульсации. ЛЮКСМЕТР-ПУЛЬСМЕТР “ АРГУС - 07 “ Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации |
| --- | --- | --- |