СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа …………………………………………………………….… 3 1.1 Назначение …………………………………………………………………. 3

1.2 Технические характеристики ………………………………..……..….…… 3

1.3 Комплектность …………………………………………………………...…. 4

1.4 Устройство изделия и принцип работы …………………………………… 4

1.5 Маркировка и упаковка …………………………………………………….. 5

1.6 Требования безопасности ………………..…………………………………. 6

2 Использование по назначению ………………………………………….………. 7

2.1 Подготовка к работе ………………………….……………………………… 7 2.2 Порядок работы …………………………………………………………...…. 7

3 Техническое обслуживание и ремонт ………………………………………..… 10

4 Возможные неисправности и методы их устранения ………………………… 10

5 Транспортирование и хранение ………………………………………………... 11

6 Утилизация ………….. ……………………………………………………...…... 11

7 Свидетельство о приемке и первичной поверке………………………...……... 11

8 Гарантии изготовителя ………………………………………………………….. 12

9 Сведения о рекламациях ……………………………………………..…………. 12

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и принципа работы приборов для отбора проб воздуха ПА-40М-1 (далее – прибор).

Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении и характеристиках приборов, принципе действия и устройстве, гарантиях изготовителя и устанавливает правила их эксплуатации.

При изучении и эксплуатации приборов также рекомендуется изучить и использовать 
ГОСТ Р 51945-2002.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Приборы ПА-40М-1 предназначены для измерения заданного объема воздуха при отборе разовых проб воздуха атмосферы и рабочей зоны на загрязненность.

1.1.2 Отбор проб воздуха производится по четырем каналам: двум каналам с расходом  (0,2-1) л/мин и двум каналам с расходом  до 20 л/мин.

1.1.3 Прибор по общим техническим требованиям соответствует требованиям                      ГОСТ Р 51945-2002 и по классификации относится к среднерасходным приборам с комбинированным питанием.

1.1.4. По виду исполнения, по защищенности и устойчивости от воздействия окружающей среды прибор относится к изделиям ГСП группы В4 или С3 по ГОСТ Р 52931, исполнение – обыкновенное.

1.1.5 По устойчивости к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69 приборы соответствуют исполнению УХЛ категории 4.2, но для работы при температуре окружающей среды воздуха от  минус 10 до плюс 40 ºC и относительной влажности до 95 % при 35 ºC и более низких температурах без конденсации влаги.

1.1.6 Приборы выпускаются согласно ТУ 4215-008-39906142-2010.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные технические характеристики приборов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики приборов ПА-40М-1

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Количество каналов с расходом (0,2-1) л/мин Количество каналов с расходом до 20 л/мин | 2 2 |
| Вид индикации | по ротаметрам |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности каналов с ротаметрами (γ), %, не более | ±5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности таймера (δi): - при задании времени до 2 мин включительно, %, не более - при времени свыше 2 мин, %, не более | ±1,0 ±0,5 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности за счет отклонения температуры окружающего воздуха от нормальной на каждые 10 ˚С, %, не более | 0,5γ0 |
| Продолжение таблицы 1 |
| 1 | 2 |
| Дискретность задания времени отбора пробы, мин, более | 1 |
| Напряжение питания, В: -переменным током -постоянным током | 12 |
| Потребляемая мощность, В·А , не более | 20 |
| Время отбора без подзарядки, при полностью заряженном аккумуляторе, ч, не менее | 4 |
| Среднее время восстановления приборов, ч, не менее | 8 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 400×350×160 |
| Масса прибора, кг, не более | 5 |
| Масса аккумуляторного блока, кг, не более | 3 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 6 |

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплект поставки приборов должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки приборов

| Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Прибор ПА-40М-1 (пластиковый корпус) | ПА-40М-1 | 1 |
| Аккумуляторный блок | ЦАПР 20.00.09.000 | 1 |
| Зарядное устройство |  | 1 |
| Сетевой шнур на 220В |  | 1 |
| Пробоотборная штанга с фильтродержателем, L=0,5 м |  | 2 |
| Вставка плавкая | ВП–1–1-0.5А | 1 |
| Руководство по эксплуатации | ЦАПР 20.01.00.000 РЭ | 1 |

1.4 Устройство изделия и принцип работы

1.4.1 Прибор состоит из следующих основных узлов, конструктивно объединенных в общем блоке:

– узел индикации и регулировки расхода каналов 1-4;

–узел побудителя расхода каналов 1-2 (центробежный вентилятор);

–узел побудителя расхода канала  3 (мембранный микрокомпрессор);

–узел побудителя расхода канала 4 (мембранный микрокомпрессор).

–блок управления.

1.4.2 Узел индикации и регулировки расхода каналов 1-4 состоит из ротаметров и регулируемых вентилей. Ротаметры предназначены для индикации расхода (скорости аспирации) воздуха. Вентили предназначены для регулировки расхода (скорости аспирации) воздуха. Лицевая металлическая панель съемная. Снимается для промывки ротаметров.

1.4.3. Блок управления обеспечивает:

–программирование времени отбора по  каналам (1,2), 3, 4 с сохранением в энергонезависимой памяти;

–ручное включение каналов и автоматическое отключение по  окончании запрограммированного времени отбора;

–ручное отключение каналов;

–одновременное отключение всех каналов (кн. СТОП)

– прерывание пробоотбора по каналам с фиксированием в памяти суммарного времени.

1.4.4 Блок управления состоит из цифрового индикатора и кнопок управления и предназначен для управления каналами пробоотбора и программирования времени отбора.

1.4.5 Принцип действия прибора заключается  в прокачке пробы воздуха  через внешние поглотители   при помощи встроенных побудителей расхода с одновременным измерением расхода встроенными ротаметрами и времени отбора, что обеспечивает отбор заданного объема анализируемого воздуха при соблюдении установленной скорости (расхода).

1.4.6 Работа  прибора заключается в следующем.

Через входные штуцеры каналов  1,2 анализируемый воздух  прокачивается    вентилятором через поглотители (фильтры АФА-ВП-20), ротаметры, вращением рукоятки вентилей которых     устанавливается значение расхода. Через входные штуцеры  3, 4 анализируемый воздух протягивается  мембранными насосами.

1.4.7 Аккумуляторный блок.

1.4.7.1Конструктивно аккумуляторный блок выполнен в виде отдельного блока с встроенным необслуживаемым импортным аккумулятором, 4-х уровневой индикацией заряда/разряда аккумулятора и зарядным устройством.

На передней панели аккумуляторного блока  расположен тумблер для включения,   светодиоды индикации заряда/ разряда  аккумулятора и  шнур, соединяющий блок с прибором.

На задней панели блока расположен разъем для   подключения зарядного устройства.

1.4.7.2 Аккумулятор 12В емкостью 7А*ч, в процессе эксплуатации не требует обслуживания. Допускает до 500 циклов  заряда – разряда при правильной эксплуатации.

Светодиодная индикация заряда/разряда аккумулятора предназначена  для индикации  емкости аккумулятора. Зарядка аккумулятора осуществляется с помощью зарядного устройства, входящего  в комплект  поставки. При полном заряде  аккумулятора красный светодиод на зарядном устройстве начинает светиться зеленым светом, а на аккумуляторе начинает мигать красный светодиод.

1.4.7.3 Аккумулятор имеет ручку для транспортирования. При необходимости аккумулятор  может  транспортироваться  вместе с прибором.

1.4.8 Самовосстанавливающийся предохранитель установлен на плате управления.

1.5 Маркировка и упаковка

1.5.1 Маркировка наносится на корпус приборов и должна соответствовать рабочим чертежам предприятия-изготовителя, утвержденным в установленном порядке.

1.5.2 Маркировка приборов должна содержать:

- наименование и (или) условное обозначение типа приборов;

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- порядковый номер и год изготовления;

- знак утверждения типа средства измерения.

Маркировка транспортной тары должна быть четкой и содержать:

- наименование и условное обозначение прибора;

- наименование предприятия-изготовителя;

- основные, дополнительные, информационные, а также манипуляционные знаки 1, 3, 11 согласно требованиям ГОСТ 14192-96.

Примечание - Количество изделий в таре должно быть не более 4шт.

1.5.3 Способ упаковки прибора должен исключить возможность механических повреждений и попадания влаги внутрь упаковки.

1.5.4 Приборы должны быть упакованы в ящики из фанеры, досок или картона, выстланные внутри бумагой.

1.5.5 Основные блоки и принадлежности к приборам должны быть закреплены с целью исключения их перемещений.

1.5.6 Прибор и принадлежности  должны быть обернуты в упаковочную бумагу и затем уложены в отдельные пакеты из полиэтиленовой пленки.

1.5.7 В ящик должны быть вложены эксплуатационные документы и принадлежности, упакованные герметично в пакеты из полиэтиленовой пленки.

1.5.8 Упаковка приборов, индивидуальных комплектов ЗИП и товарно-сопроводительной документации должна производиться в соответствии с требованиями и конструкторской документации на приборы конкретного типа и исполнения, утвержденной в установленном порядке.

1.6 Требования безопасности

1.6.1 Работа с прибором  не требует применения специальных мер безопасности.

1.6.2 Прибор не предназначен для работы во взрывоопасных помещениях.

1.6.3 Не допускать работу прибора в воздухе с капельной влагой.

1.6.4 При использовании жидких поглотителей  в линию между поглотителем и штуцером  соответствующего канала необходимо включить промежуточную емкость,  предотвращающую попадание жидкого поглотителя внутрь прибора.

1.6.5 Не размещать прибор и аккумуляторный блок вблизи открытых источников огня.

1.6.6 Оберегать аккумуляторный блок от сильных вибраций и ударов.

1.6.7 Не разбирать аккумуляторный блок.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка к работе

2.1.1 Распакуйте прибор.

2.1.2 При транспортировке прибора при отрицательных температурах перед включением  необходимо выдержать прибор при комнатной температуре в течении (не менее) 1 часа.

2.1.3 Ознакомьтесь с настоящим РЭ. Проверьте комплектность прибора.

2.1.4 Установите прибор на месте эксплуатации.

2.1.5 Подсоедините пробоотборные штанги с фильтрами АФА на каналы 1 и 2.

2.1.6 Подключите с помощью резиновых трубок поглотительные сосуды на каналы 3 и 4.

2.1.7 Для отбора проб по каналам 1 и 2 с использованием  силиконовых трубок необходимо:

- вместо пробоотборных штанг  ввернуть переходные штуцеры,

- подключить к штуцерам силиконовые трубки с внутренним диаметром не менее 10 мм и длиной не более 1,5 м.

2.2 Порядок работы

2.2.1 При работе от аккумуляторного блока.

Подключите прибор к аккумуляторному блоку. Включите тумблер на аккумуляторном блоке. Если светится один или два зеленых светодиода, подзарядите аккумулятор. После проигрывания музыкальной вставки, нажмите кнопку «Сброс». На  индикаторе отобразится  знак  «U», прозвучит короткий звуковой сигнал и после 5-ти секундной паузы прибор готов к работе.

2.2.2 При работе от сети 220В.

Подключите к прибору сетевой шнур на 220 В. После проигрывания музыкальной вставки, нажмите кнопку  «Сброс». На  индикаторе отобразится  знак  «U», прозвучит короткий звуковой сигнал и после 5-ти секундной паузы прибор готов к работе.

2.2.3  Прибор имеет два режима работы:

2.2.3.1 Режим автоматического отбора проб с обратным отсчетом времени.

В этом режиме можно устанавливать время пробоотбора  по каналам – программировать таймер;

2.2.3.2 Режим автоматического отбора с прямым отсчетом времени.

В этом режиме программирование времени отбора по каналам не предусмотрено, таймер не программируется, отбор проб может осуществляться до 99 мин.

2.2.3.3  Для перехода в режим автоматического отбора  проб  с обратным отсчетом времени и программированием времени отбора   нажмите кнопку  «1,2» , на индикаторе появится  знак «?». После выбора режима прибор готов к отбору проб или к программированию времени пробоотбора по каналам.

Просмотр времени отбора по каналам  и его программирование:

- нажмите кнопку «СТОП»  - индикация «Р»;

- нажмите кнопку «1,2» -  на индикаторе отобразится ранее запрограммированное  время  отбора в мин каналов «1,2»;

-  при необходимости повторным нажатием кнопки «1,2» откорректируйте  время отбора каналов  1,2;

- нажмите кнопку «3»- индикация ранее запрограммированного времени отбора в мин. канала 3;

- при необходимости повторным нажатием кнопки «3» откорректируйте время отбора канала 3;

- нажмите кнопку «4»- индикация ранее запрограммированного времени отбора в мин.  канала 4;

- при необходимости повторным нажатием кнопки «4» откорректируйте время отбора канала «4»;

Кнопка 5 не задействована.

Завершите программирование нажатием кнопки “Стоп”. Время отбора по каналам будет записано в энергонезависимую память Прибор готов к работе. Запрограммированное время  отбора по каналам  сохранится после отключения питания. Повторное  программирование таймера возможно только после отключения питания или после нажатия кнопки “Сброс”.

2.2.3.4 Порядок включения каналов в автоматическом режиме отбора проб с обратным  отсчетом времени.

2.2.3.4.1Нажмите кнопку  выбранного канала (каналов). Отсчет на индикаторе ведется для последнего включенного канала.  Если нажать кнопку предыдущего включенного канала, то отсчет на индикаторе будет вестись для этого канала.

На индикаторе в течении 2 сек. высвечивается время пробоотбора в мин, а затем обратный отсчет в сек.  По истечении 60 сек на индикаторе в течении  5 сек отображается  обратное время в мин. Время отбора  по каналам  соответствует ранее запрограммированному времени.

2.2.3.4.2 Установите вентилями необходимый расход по каналам. Расход устанавливается по верхнему срезу поплавка ротаметров.

2.2.3.4.3 По истечении заданного времени пробоотбора  (оно может быть разным для каналов) каналы прибора автоматически отключаются. Для просмотра времени отбора по каналам нажмите кнопку «СТОП», затем кнопку выбранного канала, первое нажатие кнопки - индикация минут, второе- индикация секунд.

Если отсчет на индикаторе ведется для канала, то при необходимости пробоотбор по этому каналу можно прервать, нажав кнопку канала, и отсчет остановится для этого канала.    Для других каналов время продолжает идти (таймер работает).

Возобновить пробоотбор по этому каналу можно нажатием кнопки этого канала. В памяти прибора сохранится время пробоотбора без учета времени паузы.

2.2.3.4.4 Прервать пробоотбор всех каналов можно нажатием кнопки «СТОП».

Для просмотра времени отбора по каналам нажмите кнопку  выбранного канала:

- первое нажатие кнопки - индикация минут,

- второе- индикация секунд.

Возобновить дальше пробоотбор нельзя. Но можно начать пробоотбор сначала. Для этого нужно нажать кнопку «Сброс»- индикация «U», кнопку «1,2»- индикация «?» и кнопку канала.

2.2.3.5 Для перехода в режим отбора проб с прямым отсчетом времени по каналам, необходимо нажать кнопку «Сброс»- индикация «U», затем нажать кнопку «3»- индикация «d». После этого прибор готов к отбору проб.

В этом режиме программирование времени отбора проб по каналам не предусмотрено (таймер не работает). Отбор проб может осуществляться до 99 мин.

2.2.3.6 Порядок включения каналов в режиме прямого отсчета времени.

2.2.3.6.1 Нажмите кнопку  выбранного канала (каналов). Отсчет на индикаторе ведется для последнего включенного канала. Если нажать кнопку другого включенного канала, то отсчет на индикаторе будет вестись для этого канала.

По истечении 60 сек на индикаторе в течение 5 секунд отображается значение времени отбора  в мин, затем процесс повторяется.

Если отсчет на индикаторе ведется для канала, то при необходимости, пробоотбор можно прервать, нажав кнопку канала, и отсчет времени остановится для этого канала. Для других каналов время продолжает идти. Возобновить пробоотбор по этому каналу можно нажатием кнопки канала.

В памяти прибора сохранится время пробоотбора без учета времени паузы.

2.2.3.6.2 Для просмотра суммарного времени отбора по каналам нажмите кнопку «СТОП» и кнопку выбранного канала, первое нажатие кнопки - индикация минут, второе- индикация секунд.

Возобновить дальше пробоотбор нельзя. Но можно начать пробоотбор сначала. Для этого нужно нажать кнопку «Сброс» (индикация «U»), кнопку «3»- индикация «d» и кнопку канала.

2.2.4 Объем пробы определяется как произведение расхода (скорости аспирации) (л/мин) на время отбора (мин).

Приведение объема пробы к нормальным условиям (t=20°С, Р=760мм.рт.ст.) проводится по формуле:

Vп = Qз ,                           (1)

где     Vп – объем газа, прошедшего через аспиратор, л;

Qз  - расход воздуха, заданный по ротаметру, л/мин;

Р – атмосферное давление при измерении, Па.;

t – температура пробы в условиях отбора, °С.

В ходе отбора необходимо следить за тем, чтобы расход поддерживался на заданном уровне с максимально возможной точностью.

2.2.5 При разряде аккумулятора ниже допустимого (отсутствие свечения  светодиодов), необходимо зарядить аккумулятор.

Заряд аккумулятора производите в следующем порядке:

- выключите тумблер на аккумуляторном блоке;

-подключите зарядное устройство к аккумуляторному блоку, а затем к сети 220В (снаружи засветится красный светодиод);

-при полном заряде аккумулятора красный светодиод на зарядном устройстве   начинает светиться зеленым светом;

-время подзарядки аккумулятора 3-4 ч, время полной зарядки 7-8 ч.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

3.1. Для обеспечения нормальной работы прибора в течение всего срока службы необходимо содержать прибор в чистоте, оберегать от механических повреждений и проводить техническое обслуживание.

Рекомендуются следующие основные виды, периодичность и порядок проведения технического обслуживания:

–внешний осмотр;

–внешняя чистка;

–чистка сеток на приборе и фильтродержателях.

При внешнем осмотре прибора проверяется крепление лицевой панели и состояние лакокрасочных покрытий.

При внешней чистке наружных поверхностей прибора пыль устраняется мягкой ветошью или губкой.

При попадании жидкости из поглотительного сосуда в каналы,  необходимо промыть каналы этиловым спиртом  ректифицированным  по ГОСТ18300-87.

3.2 Аккумуляторный блок не требует обслуживания. Аккумуляторные батареи полностью герметичны, что исключает протечку электролита.

Многократный разряд аккумулятора ниже допустимого  сокращает срок службы батареи; после разряда, батарею рекомендуется сразу  же зарядить.

Если аккумулятор длительный период времени находится в разряженном состоянии, то    возможна ситуация, когда емкость аккумулятора  невозможно будет восстановить полностью.

3.3 Прибор подлежит обязательной поверке в соответствии с методикой поверки    МП 65-221-2010 «ГСИ. Приборы для отбора проб воздуха ПА-20М, ПА-40М, ПА-300М. Методика поверки»

Интервал между поверками – один год.

Первичную поверку приборов осуществляет предприятие-изготовитель.

3.4 Ремонт приборов осуществляет предприятие-изготовитель.

4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

4.1 Возможные неисправности приборов и рекомендуемые методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Возможные неисправности приборов

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Поплавок залип в верхнем положении | Произошел резкий скачок расхода с заклиниванием поплавка | Легким постукиванием по ротаметру освободить поплавок |
| Газ не проходит через поглотитель | -Неисправность микрокомпрессора | Обратиться к Изготовителю |
| При нажатии кнопки «1,2» вентилятор не включается | -Неисправность вентилятора -Неисправность стабилизатора | Обратиться к Изготовителю |
| При включении кнопки «3» или «4» микрокомпрессор не включается | Неисправность микрокомпрессора | Обратиться к Изготовителю |

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Хранение приборов в упаковке изготовителя на складах производится на стеллажах при температуре от 5 ºC до 40 ºC и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 ºC.

5.2 Хранить приборы без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 ºC до 35 ºC и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 20 ºC.

5.3 В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 согласно требованиям ГОСТ 15150-69.

5.4 По требованию заказчика приборы могут быть законсервированы для длительного хранения согласно требованиям ГОСТ 9.014-78.

5.5 Прибор, принесенный в отапливаемое помещение с улицы, может быть распакован не ранее, чем через 2 ч.

5.6 Приборы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с Едиными правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта. Транспортировать приборы воздушным путем можно только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

5.7 Приборы в упаковке при транспортировании могут выдерживать воздействие транспортной тряски с ускорением до 30 м/с2 с частотой  (80–120) ударов в мин.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Приборы ПА-40М-1 не содержат в себе материалов, представляющих опасность для жизни.

6.2 Утилизация прибора осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые, металлические и резинотехнические элементы.

6.3 Утилизация аккумулятора производится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

7.1Прибор для отбора проб воздуха типа ПА-40М-1 изготовлен  и принят в соответствии с требованиями ТУ 4215-008-39906142-2010, действующей конструкторской документацией и признан пригодным для эксплуатации и хранения.

Дата выпуска _________________________________

Руководитель предприятия-изготовителя _____________________      /Ю.В. Екимов/

подпись                                       Ф.И.О.

МП

Прибор для отбора проб воздуха тип ПА-40М-1 прошел первичную поверку в  ________________________________

(организация, проводившая поверку)

Оттиск                          Поверитель______________________/__________________/

поверительного

клейма

Дата поверки ______________________________________

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям                                    ТУ 4215-008-39906142-2010,  ГОСТ Р 52931, ГОСТ Р 51945 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации приборов - 12 месяцев с момента продажи приборов.

8.3 Гарантийный срок хранения приборов - 6 месяцев со дня  изготовления прибора.

8.4 По истечении гарантийного срока степень годности к работе прибора может быть установлена  по результатам поверки, проведенной в соответствии с МП 65-221-2010.

8.5 Гарантия не распространяется на:

–некомплектные изделия

–изделия с механическими повреждениями

–изделия с повреждениями, вызванными попаданием во внутрь жидкости

–повреждения, вызванные несоблюдением технических требований, изложенных в инструкции по эксплуатации.

8.6 Транспортировка неисправного изделия осуществляется за счет покупателя.

8.7 Гарантийный срок на аккумуляторы, используемые в приборах, – по стандартам и (или) ТУ на эти изделия.

Примечание - Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию и схемные решения основных блоков и узлов, приборов ПА-40М-1 в целом по                                    ТУ 4215-008-39906142-2010 с целью улучшения их технических и метрологических характеристик и эксплуатационных свойств (параметров).