## УТВЕРЖДАЮ

##### Руководитель ГЦИ СИ,

##### зам. генерального директора

###### ФГУП «ВНИИФТРИ»

_____________ М.В. Балаханов

«  20  »   февраля         2009 г.

Антенна дипольная пассивная П6-90

#### Методика поверки

ПТМБ.411519.006МП

Настоящая методика предназначена для проведения поверки антенны дипольной пассивной П6-90. Разработана в соответствии с РМГ 51-2002 "Нормативные документы на методики поверки средств измерений. Основные положения". Межповерочный интервал – один год.

1. Условия поверки

1.1.При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха (20(5) ОС,

- относительная влажность воздуха (30-80) %,

- атмосферное давление (630-795)  мм рт.ст.,

- напряжение сети (220(4,4) В,

- частота сети (50(0,5) Гц.

1.2 Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделе "Подготовка к работе" Руководства по эксплуатации ПТМБ.411519.006РЭ «Антенна дипольная пассивная П6-90»  и аналогичных разделах РЭ средств измерений, используемых при поверке.

# 2. Операции  поверки

# 2.1. При проведении поверки должны производиться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операций поверки | Номер пункта НД по поверке | Проведение операций при |
| --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| Внешний осмотр | 5.1 | Да | Да |
| Опробование | 5.2 | Да | Да |
| Определение КСВН антенны | 5.3 | Да | Да |
| Определение значений погрешности коэффициента калибровки антенны | 5.4 | Да | Да |

# 3. Средства поверки.

# 2.2. Основные технические характеристики на средства поверки приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Номер пункта НД по поверке | Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки. |
| --- | --- |
| 5.4 | Рабочий эталон для поверки измерительных антенн РЭИА-1 (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц, пределы допускаемой погрешности определения эффективной площади поверяемых антенн (1,5 дБ) |
| 5.3 | Измеритель КСВН панорамный Р2- 132, погрешность измерения КСВН ±5К %; |

4.Требования безопасности при поверке.

4.1.При проведении поверки должны быть соблюдены меры безопасности, указанные в соответствующих разделах " Руководства по эксплуатации ПТМБ.411519.006РЭ «Антенна дипольная пассивная П6-90», инструкциях по эксплуатации средств измерений, используемых при поверке и требования СанПин 2.2.4/2.1.8-055-96.

# 5. Проведение поверки.

# 5.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра проверяется:

- комплектность антенны,

- отсутствие механических повреждений,

- состояние соединительных кабелей,

- исправность и чистота разъема.

Антенны неукомплектованные и имеющие дефекты бракуются и отправляются в ремонт.

5.2.Опробование

5.2.1. Опробование антенны включает проверку соответствия коаксиального разъема антенны требованиям ГОСТ РВ 51914-99 .

5.3. Определение КСВН антенны.

5.3.1. Антенну размещают на измерительной площадке РЭИА-1 и подсоединяют к измерительному соединению панорамного измерителя КСВН. Измерение КСВН производится во всем диапазоне частот измерителем КВСН панорамным в соответствии с его инструкцией по эксплуатации. КСВН антенны не должен превышать  2,5.

5.4. Определение  значений и погрешности коэффициента калибровки антенны

5.4.1. Определение относительной погрешности коэффициента калибровки антенны проводят сравнением измеренного значения калибровочного коэффициента с его значением для той же частоты, определенное по калибровочному графику.

5.4.2. Измерение коэффициента калибровки производится методом образцовой антенны. Для этого в безэховой камере устанавливают вспомогательную излучающую и эталонную антенны на высоте 2 м. на расстоянии 3м между центрами антенн.

5.4.3. Излучающую антенну ориентируют в направлении приемной антенны для излучения вертикально поляризованного поля. Вращают эталонную антенну в азимутальной и угломестной плоскостях а также в плоскости поляризации до получения максимальных показаний измерителя мощности на выходе приемной антенны . Считать показания измерителя падающей мощности на входе излучающей антенны Рпер  и показания измерителя мощности на выходе эталонной антенны Рпр.

Рассчитать логарифм отношения мощностей  А1 по формуле:

5.4.4. Вместо эталонной антенны установить поверяемую антенну. При замене антенн необходимо, чтобы центр калибруемой антенны был установлен в ту же точку пространства, где располагался центр эталонной антенны с точностью ± 10 мм.  Повторить операции п. 5.4.3. Рассчитать логарифм отношения мощностей для поверяемой антенны А2.

5.4.5. Коэффициент калибровки поверяемой антенны Kповопределяется по формуле:

,

где Kэт – коэффициент калибровки эталонной антенны.

5.4.6. Измерения Kпов проводятся на частотах 30, 50, 70, 100, 200, 300, 500, 700, 1000 МГц.

Вычислить погрешность эффективной площади (  в децибеллах по формуле:

(=  Кпов –Ка ,

Где Ка - коэффициент калибровки поверяемой антенны из прилагаемого к антенне графика.

Величина погрешности (  не должна выходить за пределы (2,5 дБ.

6. Оформление результатов поверки

6.1. На антенну, прошедшую поверку, выдается «Свидетельство о поверке» установленного образца в соответствии с ПР 50.2.006.

6.2. При отрицательном результате поверки поверяемая антенна не допускается к дальнейшему применению и на неё выдается извещение о непригодности к применению в соответствии с требованиями ПР 50.2.006.

Начальник лаборатории

ФГУП “ВНИИФТРИ”				Колотыгин С.А.