Источник публикации
М.: Техкнига-Сервис, 2011
Примечание к документу
Документ включен в Перечень основных действующих нормативных и методических документов по радиационной гигиене (Письмо Роспотребнадзора от 29.03.2007 N 0100/3133-07-32).
Название документа
"Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом)"
(утв. Минздравом СССР 09.04.1985 N 3255-85)

Утверждаю
Заместитель Главного
государственного
санитарного врача СССР
В.Е.КОВШИЛО
9 апреля 1985 г. N 3255-85

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИЗМЕРЕНИЮ ГАММА-ФОНА В ГОРОДАХ
И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ (ПЕШЕХОДНЫМ МЕТОДОМ)

Общие положения

Настоящая Инструкция предназначена для лиц, осуществляющих дозиметрические исследования с целью измерения гамма-фона на местности.
При осуществлении пешеходной гамма-съемки решаются основные задачи:
- выявление локальных участков, площадей, отдельных точек с повышенным излучением, присущим данной местности;
- оценка интенсивности излучения на контролируемой местности.
В качестве рабочего прибора должен использоваться портативный радиометр СРП 68-01.

1. Проведение гамма-съемки

1.1. Радиометр типа СРП 68-01 настраивается на оптимальный режим согласно инструкции по эксплуатации прибора.
1.2. Чувствительность радиометра, определяемая по контрольному источнику гамма-излучения, должна соответствовать паспортным данным.
1.3. Все радиометры, предназначенные для измерения гамма-фона, должны предварительно градуироваться в поверочных лабораториях, имеющих соответствующие разрешения на проведение подобных работ.
1.4. При осуществлении гамма-съемки силами рабочих групп показания радиометров увязываются между собой на опорных контрольных пунктах (ОКП).
1.5. В качестве опорного контрольного пункта может быть выбрана территория нахождения радиологической группы СЭС или другой организации. Площадка ОКП должна быть по возможности ровной, удаленной от места строений не менее 10 м, выбранные ОКП отмечаются на карте местности. Их примерные координаты и показания радиометров заносятся в журнал (графа 2, Приложение 1). Детектор СРП 68-01 при измерении гамма-фона на ОКП располагается от поверхности на расстоянии 1 м.
1.6. Сравнение показаний на ОКП проводится в начале и в конце рабочего дня. Показания радиометров не должны отличаться друг от друга более чем на +/- 10%.
1.7. Гамма-съемка производится по профилям или площадная по определенной сети.
Профиль-маршрутная линия, вдоль которой производится гамма-съемка (Приложение 2).
Расстояние между профилями должно быть не более 10 - 15 м (с учетом конкретного профиля местности). Фиксированные измерения гамма-фона (на точке) по профилю производятся через каждые 10 м (Приложение 1).
Сеть площадной гамма-съемки слагается из профилей и точек измерения гамма-фона (Приложение 2).
Сеть закрепляется по ориентирам на местности (магазин, почтовое отделение и т.д.) и фиксируется в журнале.
Разбивка сети или профилей производится предварительно с учетом особенностей застройки территории улицы (обозначение профилей на контурной карте района).
1.8. При проведении гамма-съемки обязательно непрерывное прослушивание интенсивности шума в телефон и наблюдение показания прибора по шкале.
1.9. Прослушивание интенсивности шумов (обусловленных интенсивностью гамма-фона) проводится при максимально выдвинутом детекторе. В процессе проведения гамма-съемки периодически через 2 часа необходимо проверять чувствительность радиометра по контрольному источнику и через каждый час контролировать режим питания прибора.
1.10. Пешеходная съемка не должна превышать 2,0 км/час.
1.11. При проведении измерений в фиксированных точках датчик прибора прикладывается к поверхности земли (асфальтового или другого покрытия) вплотную, при времени измерения не менее 5 секунд.
1.12. При обнаружении превышения гамма-фона на 30% от естественного фона необходимо провести тщательное измерение интенсивности излучения в радиусе 5 метров.
1.13. О случаях обнаружения участков с превышением гамма-фона (в 3 и более раз), присущего для данной местности, необходимо сообщить руководителю работ.

Приложение 1

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ГАММА-ФОНА

                                          N радиометра

                                          Дата поверки

┌───┬─────────────┬───────────────────────┬───────────┬──────────┐
│Да-│  Показания  │  Привязка профиля к   │N профиля, │Показания │
│та │ радиометра  │местности, тип покрытия│  N точки  │СРП, мкр/ч│
│   │  СРП-68-01  │      поверхности      │           │          │
│   │   на ОКП    │                       │           │          │
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ 1 │      2      │           3           │     4     │     5    │
├───┼──────┬──────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
│   │в на- │в кон-│Улица, переулок и т.п. │Профиль N 1│          │
│   │чале  │це ра-│(наименование)         │точка - 1  │    10    │
│   │работы│боты  │дом N                  │точка - 2  │    15... │
│   │      │      │характер покрытия      │...        │          │
│   │      │      │                       │           │          │
│   │      │      │                       │Профиль N 2│          │
│   │      │      │                       │точка - 1  │          │
│   │      │      │                       │точка - 2  │          │
│   │      │      │                       │...        │          │
└───┴──────┴──────┴───────────────────────┴───────────┴──────────┘

    Ф.И.О. лица, проводящего замеры                (подпись)

Приложение 2

ПРИМЕР

СХЕМА СЕТИ НАБЛЮДЕНИЯ

                         ┌─────────────┐
     ┌───┐               │    дом 6    │                  ┌───┐
     │   │               └─────────────┘                  │   │
     │ д │                  профиль 3                     │ д │
│    │ о │ ───────────────────────────────────x──────x─── │ о │
│    │ м │                  профиль 2                     │ м │
│    │   │ ────────────────────────────────────────────── │   │
│    │ 4 │                  профиль 1                     │ 7 │
│    │   │ ────────────────────────────────────────────── │   │
│    │   │                                                │   │
│    └───┘   │     │        │     │     │     │      │    └───┘
│у     │п    │     │        │     │     │     │п     │ п    │п
│л.    │р    │     x точка 1│     │     x     │р     x р    │р
│      │о    │     │        │     │     │     │о     │ о    │о
│М     │ф    │     │        │     │     │     │ф     │ ф    │ф
│и     │и    │     │        │     │     │     │и     │ и    │и
│р     │л    │     x точка 2│     │     x     │л     │ л    │л
│а     │ь    │     │        │     │     │     │ь     │ ь    │ь
│      │     │     │        │     │     │     │      │      │
│      │9    │     │        │     │     │     │3     │ 2    │1
│      │     │     x точка 3│     │     x     │      x      │
│      │     │     │        │     │     │     │      │    ┌──────┐
│      │     │     │        │     │     │     │      │    │      │
┌─────────────────────────────────────────────────────────┘      │
│                                                                │
│                            дом 12                              │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                            ул. Белая
                        ─────────────────

    Ф.И.О. проводящего измерения                   (подпись)